床边心电信息管理系统项目调研公示

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 调研报名公示开始时间： 2021年 7 月 28 日上午10点30分北京时间 调研报名截止时间：2021年 8 月 4 日下午17点30分北京时间 (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介) 调研会时间：调研会议时间另行通知 |
| 2 | 项目：床边心电信息管理系统项目调研公示 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 4 份。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办

邮　编： 350000

电　话： 0591-83660063-8822

联系人：郑工

一、采购内容

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床边心电信息管理系统项目调研公示 | 1项 | 108万 |

- 1、建设内容

- 系统主要应用于医院临床部门,实现心电图、动态心电、动态血压、电生理检查数据的床旁采集、传输、诊断与管理,并与医院现有信息心电信息管理系统无缝集成,使床旁心电电生理检查真正融汇到全院的心电检查中去,实现全院心电检查统一诊断、统一存储与管理，实现医疗信息共享的目标。

- 2、技术及服务要求：

2.1、心电信息管理系统服务器端软件

2.1.1支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。

2.1.2软件系统架构必须基于SOA三层架构体系技术，支持B/S和C/S两种架构设计。系统的数据传输全面支持DICOM3.0标准。以XML格式为架构心电电生理报告及HL7标准的集成标准。

# 2.2、心电图床边浏览软件

2.2.1提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；

2.2.2支持Web浏览器在线查看心电图数据、心电图报告具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；

2.2.3 WEB浏览支持同一病人不同检查时间心电图波形对比功能。

# 2.3、临床心电异常值与危急值管理模块

2.3.1诊断医生工作站以弹窗、声音提示临床医生有新病例到达。

2.3.2对于已确诊危急病人，通过系统配置，将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站。

2.3.3系统可与短信平台对接。

2.4、床边心电采集设备功能

2.4.1操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

2.4.2支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

2.4.3采用蓝牙无线连接。

2.4.4支持新病例接收语音提醒。

2.4.5支持新病例接收软件推送提醒。

2.4.6导联纠错纠正肢体导联与胸导联接错修复功能。

2.4.7支持3G/4G、WIFI无线传输功能。

2.4.8支持多导联心电图采集，12导、15导、16导、18导同步心电图采集技术，要求医疗器械注册证上明确说明。

2.4.9支持VCG（空间向量心电图）功能。

2.4.10支持TVCG（时间心电向量图）功能。

2.4.11心率变异(HRV) R-R间期统计分析, HRV信号时间域统计, AR功率谱分析

2.4.12心室晚电位（VLP） 自动测量和分析晚电位波形、计算QRS波参数；心室晚电位时频和频域分析；显示和打印图像及数据。

2.4.13免费连接到现有心电网络系统。

2.5、科室管理系统软件

2.5.1数据库检索统计功能：可结合患者基本信息，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果；

2.5.2工作量统计、绩效考核、阳性率等的统计，用户可以自定义搜索模式，搜索结果可以输出成报表格式。

2.5.3用户管理：系统用户的添加、删除、修改等管理信息的设定功能

2.6、病例随访系统

2.6.1支持建立随访计划，随访时间设置；

2.6.2具有随访提醒功能；

2.7、CA系统接口

2.8、电子病历六级改造

2.8.1新增/改造集成平台接口。

2.8.2改造电子病历接口，升级信息交互

2.8.3保证数据完整性、整合性、及时性

配置要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床旁心电采集设备 | 套 | 40 |
| 2 | CA系统接口 | 套 | 1 |
| 3 | 六级电子病历改造 | 套 | 1 |
| 4 | 心电报告自助打印接口 | 套 | 1 |
| 5 | 心电移动诊断终端 | 套 | 3 |

- 二、本次调研说明

欢迎有意向的供应商参与本次调研。

- 本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；

- 本调研会不做参与投标的限制条件；

- 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

- 参加公司应准备PPT材料（1、公司简介；2、福建省实际应用情况；3、随访系统功能介绍及发展规划；4、项目报价），每公司讲解时间30分钟；

项目文件回执单

请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。

| 序号 | 公司名称 | 产品名称 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

邮箱号：

公司盖章：

2021年　月　日