福建省肿瘤医院医疗设备采购项目
     合同包1：移动式微屏障（小鼠）

           合同包2：换笼工作台

　　　　　  
招标文件
             采购编号： 2022-1-27
           采购人：福建省肿瘤医院
               二○二二年一月
第一章  投标邀请
投标邀请
对福建省肿瘤医院医疗设备采购项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
1.　 采购编号： 

2.　 招标货物和服务名称、数量及主要技术规格：见“招标货物（服务）一览表”。
3.　 投标人资格标准与评标方法：见“投标人须知前附表”。
4.　 招标文件领取请携带回执单，领取时间：2022年1 月 28日至2022年2 月8 日(节假日除外)上午9:00至11:00，下午14:00至16:30（北京时间）
5.　 招标文件（电子版或纸质版），不收取任何费用，如需邮寄，特快专递费由投标人自理，福建省肿瘤医院不对邮寄过程中的遗失负责。
6.　 投标截止时间：投标文件应于2022年2月10日 上午9:00（北京时间）之前提交到招标文件指定的开标地点，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
7.　 投标文件正本　 1  份，副本　 6 份。
8.　 开标时间：另行通知。开标地点：福建省肿瘤医院设备科会议室，地址：福州市福马路420号
9.　 投标人对本次招标活动事项有疑问的，请在购买招标文件后7个工作日内,以信函或传真等书面形式向福建省肿瘤设备科提出。
10. 以上如有变更，另行电话通知，请投标人关注。
地  址：福建省福州市福马路420号
邮  编：350001
电  话：0591-62752536
联系人：林女士
            第二章  招标货物（服务）一览表
	招标货物（服务）一览表须知：
1.　 投标人对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
2.　 投标人需提供“招标货物（服务）一览表”中所列设备的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。
3.　 投标人报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4.　 本次采购所有货物品目号均接受进口产品参与投标。


	合同包
	设备名称
	数量
	主要技术规格
	交货期
	交货地点
	最高限价
（元）

	1 
	移动式微屏障（小鼠）
	1台
	详见第三章《招标内容及要求》
	合同签订后90天内货到采购人指定地点，并完成安装、调试、试运行
	采购人指定地点
	120000

	2
	换笼工作台


	1台
	详见第三章《招标内容及要求》
	合同签订后90天内货到采购人指定地点，并完成安装、调试、试运行
	采购人指定地点
	120000


第三章  招标内容及要求
技术参数

品目号：包1 移动式微屏障（小鼠）
1.工作条件：
1.1适用电源：220V
1.2工作温度：(环境温度20--26℃）
1.3工作湿度：（环境适度40%--70%）
2.产品描述：
2.1根据房间尺寸限制，整体规格≤116cmX116cmX213cm；单个笼盒≥89*280*318（mm）（前沿*后沿*底高），笼盒高度≥135（mm）。单台设备内可饲养500-600只小鼠。

2.2结构配置：
2.2.1顶置机箱,标配初效，中效，高效三重过滤器装置，确保送进屏障箱的空气洁净度万级以上；
2.2.2整体框架为优质不锈钢和钢化玻璃，坚固耐用密封好，同时方便观察笼内情况；底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径≥89mm的通风软管。
2.2.3采用知名品牌PLC控制系统，知名品牌≥7寸彩色液晶触摸屏，知名品牌压力传感器，可自动调节换气次数，动物照度，相同区域的静压差；
2.2.4智能报警系统：进排风过滤器堵塞报警，故障报警等；
2.2.5必须采用两组完全独立的送排风系统，实现真正的一用一备，降低故障风险。风机采用长寿命、高智能、高节能、高效率的调幅风机，承诺风机连续运行50000小时不停机；
2.2.6饲养笼架采用PPO增强航空塑料制成，可实现360度自由旋转，旋转架10层叠加排布，两相邻旋转架单元多边形空腔结合处的配合间隙应≤0.5mm。中央排风，保证了笼盒内气流环境的一致性；
2.2.7每个笼盒旋转架表面呈圆形，圆底面上沿径向设置多根凸条，将圆底面分成10等分，每一等分可放置1只配套饲养笼盒。笼盒和笼盒旋转架的摆放方式为八字型轨道的插入式，确保每个笼盒对接系统时操作的方便性，任意角度均方便插入。笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙应≤0.4mm，确保系统负压排气的有效气密性；
2.2.8配套100个独立通风饲养笼盒。笼盒材质为聚亚苯基砜（PPSU）材料，确保PPSU材质的笼盒可满足目前实验上的所有消毒方式，包括：①耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；②耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；③耐过氧化氢等离子体灭菌（＞6mg/L、65℃、75min≥200次试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）。同时确保笼盒正常实验的使用寿命≥5年；
2.2.9笼盒标配内置式1个≥400ml水瓶和1个≥510g不锈钢食盒，同时内置一个备用水笼卡座供特殊实验选择，盒内无多余网盖障碍，增加有效活动空间，有利于动物的繁殖实验；
2.2.10笼盒密封性强，盒盖上配左右两侧密封扣，保证笼盒之间的相互隔离，杜绝交叉污染及过敏源向室内泄漏；
2.2.11笼盒进排气口结构低进高排，进一步确保笼盒内空气为均衡单向流。进、排气口分别配一个高效低阻过滤器。过滤器为可拆卸式，可用高温高压消毒，反复使用；过滤器两侧均有防止鼠咬和保护功能的304不锈钢40目滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。同时确保过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落；
2.2.12为了笼盒的叠加方便，笼盖上要设计叠加卡槽，确保笼盒叠放的安全不易滑落；
2.2.13过滤面积≥20㎝²，四角R=2.5mm,厚16mm。整体材质可同时高温高压消毒；
2.2.14系统有可配套升级的辅助器件，如：小鼠藏匿辅助器件，小鼠运动辅助器件。
3. 用途要求：
移动式微屏障单个设施可满足500-600只小鼠的饲养与繁殖，同时满足GB14925-2010国家标准。
4. 技术参数：

4.1换气次数：  25-70次/h（可调）

4.2气流速度：≤0.1m/s

4.3饲养仓静压差：≥15pa

4.4洁净度：10000级（正常运行）

4.5菌下落数：≤3个/皿

4.6噪音：≤60分贝

4.7动物照度：15-20Lx（可调)
品目号：包2 换笼工作台
 1.设备规格：≤1480*700*1960（mm）（整体尺寸）；≥1190*490*830-910（mm）（工作区尺寸）

 2.主要功能：

（单人/双人）（单面/双面）同时操作；适用于各类独立饲养笼盒的开盖；饲料、垫料、饮水瓶等更换工作。有效保护啮齿类动物、实验技术人员以及实验室的大环境。

3.配置详情：

3.1整体框架龙骨采用铝合金材质，坚固耐用，符合工业设计要求。四周围板采用镀锌钢板，抗压耐腐蚀，方便表面清洁和消毒。底部配4个静音万向脚轮（有自锁装置），方便移动。

3.2整体设计符合人体工程学设计：双面可操作，操作面下围板凹面设计。工作区域带LED柔和光源，工作区的正上四周采用全透明PC板围栏，视野开阔，方便操作。
3.3设备含送排风超静音双风机，风速可调。送排风系统的前端均含多重空气过滤系统，保证气流达ISO5级的洁净度，为在该区域内暴露的啮齿类动物提供了安全可靠的防护措施；同时保证了排风对实验室无污染，有效防止了交叉感染和过敏原。
3.4工作台面采用耐腐蚀、耐刮擦、可高温高压的分体式平板结构，表面及边缘光滑，方便平面操作和内部清理。下陷式清理轨道槽末端配废料收集盒，方便实用，操作简化。
3.5操作平面四周的环形吸风口和工作区域内强大的空气屏障，可以有效捕捉内外部的粒子，具有双重保护作用。
3.6带微电脑控制面板，操作简单。
3.7侧面配自动给液器，方便手部消毒，减少污染的可能。
4.技术参数：

4.1洁净度：ISO5级

4.2工作区域风速：0.2-0.5m/s（可调）

4.3工作照度：≥650lx

4.4噪音：≤60dB

4.5电源：220V/50HZ

4.6功率：300W  
4.7重量：240kg

*设备投标请提供如下所需的相关资料
提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，如开展的项目使用多种耗材，写清楚项目每人份成本。
1、　  提供设备报价，报价页写清楚设备名称、品牌、型号、数量、包内各设备明细价格、保修年限。
2、　  提供近二年省属医院同规格设备的中标书或发票复印件。
3、　  提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
4、提供参数对比数据表，技术参数对比表写清楚正负偏离项，特别是负偏离描述清楚。
4、　  提供设备彩页、相关三证等。
5、　  以上设备配置为参考数据，请各投标方在投标文件内附参数正负偏离表，如有偏离，可对偏离项予以说明优缺点，数据分析合理，予以采纳。
6、　  三类设备，参与调研的提供经营证。
7、　  提供福建省内用户数量，特别是省内三甲医院用户名单！如无三甲医院用户，请明确写无。
二、安装和调试：
2.1由中标方负责派技术人员到采购方现场进行安装、调试及试运行，验收合格后交付采购方使用，其费用包含在投标价格内。
2.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。
2.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
2.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。
2.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。
2.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
2.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。
2.8中标人应提供货物使用免费培训和技术服务。
三、验收标准
3.1验收标准：货物验收按国家现行产品技术标准，没有国家标准的参照国际通行标准及招标文件要求进行验收。
3.2验收方法
　  a.出厂检验
　　 中标方在设备整机出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，并随同货物提供出厂检验报告和质量合格证书。 
　  b.中标方自检
　　 安装完毕后，要求对整机的性能进行试验，试验结果必须符合4.1款验收标准的要求，同时向采购方提供自检记录。
　  c.最终验收
安装调试完毕交付使用前，需要计量校准的设备请法定校准机构校准。通过校准合格后，采购方有关管理部门或请第三方国家法定质量检验部门与中标方按3.2款验收标准进行联合验收，中标方应予以协助。所发生的一切费用由中标方承担。
四、培训要求：
4.1免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。
五、质量保证、售后服务基本要求（技术及服务要求中另有要求的从其规定）：
5.1中标人应对此次采购产品承诺提供不低于两年的免费保修期，免费保修期自验收签名之日起计算。保修期内，须提供免费服务（包括部件更换与技术服务），非因操作不当造成需要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标方应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。对系统软件免费升级。保修期结束后，中标人仍应负责提供终身维护维修服务，并保证常用零配件的供应。
5.2质量保修期内若产品在运行中出现质量问题，中标人在接到采购人故障通知后1小时内响应，4小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供采购人使用。其中发生的一切费用由中标人承担。质量保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换。质量保修期内中标人有责任对产品进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
5.3保修期结束后，中标人有责任(或在货物使用地区指定有能力的代理人)对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。
5.4各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
5.5投标人应根据上述要求在投标文件中做出明确承诺，否则将可能造成投标被拒绝。
六、技术资料要求：
6.1提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备资料、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。
七.专用工具
　 7.1中标人应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。
八.备品备件
　 8.1中标人应提供设备在质量保证期后两年内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。
九．交货期
9.1合同签订生效后120日历天内全部货物交货，并完成安装、调试等工作，经验收合格交付使用。
十.付款方式
10.1全部货到安装、调试、验收合格交付使用后采购方凭收讫货物的验收凭证、货物验收合格文件及一张完整的货物正式发票等材料一个月内付清全部货款。
项目文件回执单
请各公司在一周内将此回执单寄回“福建省肿瘤医院设备科”并注明参与符合要求的项目：
	　 序号
	设备名称
	数量
	备注

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


[image: image1]              公司名称及盖章：　  
[image: image2]                  联系人：
[image: image3]                 联系电话：
                        邮箱号： 　　　　　　　　　　　　　　 
                        时  间： 　　　　　　　　　　　　　　　　
