项目名称:倒置显微镜（含成像系统）等市场调研

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 3 月 5日下午14 点北京时间 文件回执截止接收时间：2021年 3月 11日下午17 点北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | 项目：倒置显微镜（含成像系统）等市场调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8880

联系人：林女士

货物（服务）一览表

货物（服务）一览表须知： 1. 参与人对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。 2. 参与人需提供“招标货物（服务）一览表”中所列设备的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。 3. 参与人报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。 4. 本次调研所有货物品目号均接受进口产品参与。

一、设备、货物(服务)方案

预算价48万元

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 倒置显微镜（含成像系统） | 2 | 20 | 40 |
| 1-2 | 倒置显微镜 | 1 | 8 | 8 |

技术参数

品目号：包1-1 倒置显微镜（含成像系统） 技术参数： 1、无限远色差校正的光学系统，明视野、切址相差、浮雕反差观察方式，齐焦距离≥60mm 2、调焦机构：物镜转盘垂直移动，行程≥8.5mm,粗调行程：每旋转一圈≥37.7mm，微调行程：旋转一圈≤0.2mm 3、照明系统：预对中长寿命LED冷光源，内置复眼透镜阵列，寿命≥60000个小时，预定心式，滤光框架。 4、目 镜 筒：人机学三目镜筒，俯角45°，可调中，瞳间距调节范围50－75mm； 5、 眼点高度：离台面≥400MM，三目镜筒分光比例：100/0、0/100。 6、目镜： 10倍宽视野带屈光度调节目镜，视野≥22mm 7、物镜转换器：≥5孔物镜转换器 8、聚 光 器：超长工作距离聚光器，O.D.: ≥75mm 9、机械载物台：矩形超硬膜涂层载物台，载物台尺寸≥170X247MM；行程≥126x78mm， 配套多功能标本适配器，适合各种多孔板、培养皿、切片、计数板等等 10、载物台高度：距离台面≥195MM。 11、物镜：物镜齐焦距离≥60mm 4X消色差物镜，N.A. ≥0.10, W.D. ≥30mm 10X 切趾相差物镜 N.A. ≥0.25, W.D. ≥5.2mm, Ph1 20X 长工作距切趾相差物镜 N.A. ≥0.40, W.D.≥3.0mm, Ph1 40X 长工作距切趾相差物镜 N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.1mm, Ph1 12、采用新的切趾相差技术，不仅能观察到标本内部极微小的细节，而且消除光晕，可获得更佳的对比度与灰度范围 13、载物台与聚光镜之间的距离≥190mm，可以放置培养细胞的大培养瓶进行观察 14、浮雕反差模块，为厚样品提供三维和无眩光图像，兼容玻璃和塑料培养皿 15、高分辨率高灵敏度彩色相机 15.1、≥2000万像素，高速USB3.0 数据传输，分辨率≥5496 x 3672，色深 12bit，无压缩、无插补，像素点尺寸≥2.4μm x 2.4μm； 15.2、芯片尺寸≥1英寸大靶面感光尺寸 15.3、采集速度≥15fps@5496(H)x3672(V)，任意分辨率ROI; 16、高级图像分析软件 16.1、动态\静态测量，支持分图层测量 16.2、实时景深融合 16.3、实时大图图像拼接 16.4、智能测量工作流程测量系统 16.5、动态\静态测量，支持分图层测量、用户参数组保存与加载 16.6、HDR合成高动态图像、录像、延时视频自动生成 17、电脑：≥I5处理器，≥1T硬盘，≥4G内存,≥22寸高清液晶显示器 配置： - 倒置显微镜 1 - 10X目镜 2 - 聚光镜 1 - 5孔物镜转盘 1 - 4X消色差物镜 1 - 10X切址相差物镜 1 - 20X切址相差物镜 1 - 40X切址相差物镜 1 - 机械载物台 1 - 托板 1 - 2000万像素彩色相机 1 - 100%相机接口 1 - 图像分析软件 1 - 图像采集工作站 1 - 防尘罩 1 品目号：包1-2 倒置显微镜 技术参数： 1、无限远色差校正的光学系统，明视野、切址相差观察方式，可升级浮雕反差等观察方式，齐焦距离≥60mm 2、调焦机构：物镜转盘垂直移动，行程≥8.5mm,粗调行程：每旋转一圈≥37.7mm，微调行程：旋转一圈≤0.2mm 3、照明系统：预对中长寿命LED冷光源，内置复眼透镜阵列，寿命≥60000个小时，预定心式，滤光框架。 4、目 镜 筒：人机学三目镜筒，俯角45°，可调中，瞳间距调节范围50－75mm； 5、 眼点高度：离台面≥400MM，三目镜筒分光比例：100/0、0/100。 6、目镜： 10倍宽视野带屈光度调节目镜，视野≥22mm 7、物镜转换器：≥5孔物镜转换器 8、聚 光 器：超长工作距离聚光器，O.D.: ≥75mm 9、机械载物台：矩形超硬膜涂层载物台，载物台尺寸≥170X247MM；行程≥126x78mm， 配套多功能标本适配器，适合各种多孔板、培养皿、切片、计数板等等 10、载物台高度：距离台面≥195MM。 11、物镜：物镜齐焦距离≥60mm 4X消色差物镜，N.A. ≥0.10, W.D. ≥30.0mm 10X 切趾相差物镜 N.A. ≥0.25, W.D. ≥5.2mm, Ph1 20X 长工作距切趾相差物镜 N.A. ≥0.40, W.D.≥3.0mm, Ph1 40X 长工作距切趾相差物镜 N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.1mm, Ph1 12、采用新的切趾相差技术，不仅能观察到标本内部极微小的细节，而且消除光晕，可获得更佳的对比度与灰度范围 13、载物台与聚光镜之间的距离≥190mm，可以放置培养细胞的大培养瓶进行观察 配置： 1.倒置显微镜 1 2.10X目镜 2 3.聚光镜 1 4.5孔物镜转盘 1 5.4X消色差物镜 1 6.10X切址相差物镜 1 7.20X切址相差物镜 1 8.40X切址相差物镜 1 9.机械载物台 1 10.托板 1 11.防尘罩 1

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日