福建省肿瘤医院设备采购项目
          合同包1：1-1：生物安全柜
   1-2：超净工作台

               1-3：生物安全柜
　　　　　  
招标文件
             采购编号： 2022-4-16
           采购人：福建省肿瘤医院
               二○二二年4月
第一章  投标邀请
投标邀请
对福建省肿瘤医院医疗设备采购项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。
1.　 采购编号： 2022-4-16
2.　 招标货物和服务名称、数量及主要技术规格：见“招标货物（服务）一览表”。
3.　投标人资格标准与评标方法：见“投标人须知前附表”。
4.　 报名回执单领取时间：2022年4月18日至2022年4月22日(节假日除外)上午9:00至11:00，下午14:00至16:30（北京时间）逾期收到的或不符合规定的文件将被拒绝。
5.　 投标文件正本　 1  份，副本　 6 份。
6.　 开标时间：另行通知。开标地点：福建省肿瘤医院设备科会议室，地址：福州市福马路420号
7.　 投标人对本次招标活动事项有疑问的，请在递交报名回执后7个工作日内,以信函或传真等书面形式向福建省肿瘤设备科提出。
8. 以上如有变更，另行通知，请投标人关注。
地  址：福建省福州市福马路420号
邮  编：350001
电  话：0591-62752536
联系人：翁先生
            第二章  招标货物（服务）一览表
	招标货物（服务）一览表须知：
1.　 投标人对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。
2.　 投标人需提供“招标货物（服务）一览表”中所列设备的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。
3.　 投标人报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4.　 本次采购所有货物品目号均不受进口产品参与投标。


	合同包
	设备名称
	数量
	主要技术规格
	交货期
	交货地点
	最高限价
（元）

	1-1
	生物安全柜
	2
	详见第三章《招标内容及要求》
	合同签订后90天内货到采购人指定地点，并完成安装、调试、试运行
	采购人指定地点
	  122000

	1-2
	超净工作台
	4
	详见第三章《招标内容及要求》
	合同签订后90天内货到采购人指定地点，并完成安装、调试、试运行
	采购人指定地点
	  80000

	1-3
	生物安全柜
	1
	详见第三章《招标内容及要求》
	合同签订后90天内货到采购人指定地点，并完成安装、调试、试运行
	采购人指定地点
	  150000


第三章  招标内容及要求
技术参数

品目号：包1-1 生物安全柜 2台
1. A2级别及以上，气流模式：30%外排，70%内循环

2.流入气流平均风速为0.53m/s，下降气流平均风速为0.30m/s

3.ULPA超高效空气过滤器：建议美国AAF品牌，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。具有流量控制及循环空气过滤器寿命监控，保证实验的安全性，提供证明文件佐证。

6.采用高性能自感应风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小；标配EC外排风机，风速自动调节

7. 工作区和外排出风口必须各配一个可见的高灵敏、高精度的热式微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速的安全性。风速传感器具有自动零点校正方法的功能，提供证明文件佐证。

8.显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息

9.温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态

10.前窗采用手动升降方式，安全位置±5mm上、下限位声光报警装置

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口

13.集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

14.建议10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性

15.前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

16.出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 

19.通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，提供与主机同一品牌的密闭阀和风机，并实现自动控制，提供证明文件佐证。

20.柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能

噪音＜65分贝

21.建议外形尺寸(宽×深×高)：≦1340×790×2130mm

22.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能，提供证明文件佐证。
品目号：包1-2 超净工作台 4台
1:垂直层流送风，双人单面操作。

2:平均风速 ≥0.3m/s，风速多档可调。

3:洁净等级： 100级@≥0.5um(美联邦209E)。 

4：外形尺寸（W1×D1×H1)(mm)：1520×770×1650。

5：采用HV优质滤膜，硅硼酸盐超细玻璃纤维材质，具有容尘量大，过滤效果好。

6：安全互锁功能，送风机与照明和紫外灯具有安全互锁功能，确保操作安全。

7：箱体采用冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，工作台面采用SUS优质不锈钢耐用易清洁。

8：在送风系统设置阻泄露技术的过滤器装置，降低泄露发生，确保操作区洁净度的安全。

9: 前窗采用6个进口SANCO悬挂升降系统，非配重块升降方式，即使单个失效，也不会导致移门掉落，确保安全可靠。

10:具有开机自检功能，可对送风机﹑传感器与高效过滤器进行检测。可预约风机开启和关闭功能，省去操作前的等待时间,提高工作效率。

11：高清LCD彩色智能化界面 ，并伴有相关操作程序提示友好界面，全程监视：1：下降风速显示。2：过滤器堵塞报警。3：移门过高声光报警。

12：过滤器寿命梯度显示（条形光带），动态监控过滤器使用情况. 并有提醒维护与失效报警的功能。
品目号：包1-3 生物安全柜 1台

1、A2级别及以上，无碳刷直流风机≥4个，马达寿命≥100000小时，两个马达分别控制下降气流和排气气流。
2、双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。

3、双探头反馈调节风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速，低速安全节能模式，前窗完全关闭后，风机可继续工作，紫外灭菌位置，下降风速自动变为≤30%。
4、建议工作区尺寸W*H*D≥1800*780*630mm，具有前窗清洗位置，可整块上下移动并下降到完全关闭高度≥15cm；前窗位置与紫外灯联锁设计，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能被开启，意外抬起前窗工作中的紫外灯自动关闭。
5、柜体UV灯可编程定时，定时范围0-24小时，自动熄灭；安全柜前窗双层防爆覆膜玻璃，前窗倾角≥10度，提高舒适度，减少操作着的疲劳；通风系统排风/进风量(立方米/小时)≥810。
6、滤膜规格：符合EN 1822标准的H14 HEPA滤膜，对最易穿透颗粒（MPPS）的截留效率大于99.995%，对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999%；照度fc(lux)≥1290。
7、柜体具有插座，具有防止液体功能，插座的最大负载能力为5A，并受T5A保险丝的保护。当所有插座同时使用时，它们的总负载能力不能超过最大值5A。
8、控制面板显示计时器与气流读数，可清晰显示关键安全数据和实时性能数据，包括进入风速与下降风速以及运行时数。
9、控制面板的声光报警器指示前窗是否处于正确工作位置；当气流状态不正常或受到限制时以声光报警指示；具有气流波动超过20%及前窗位置报警功能,可实现远程报警。
10、配置：生物安全柜主机一台；一体成型不锈钢托盘式一个；可手动调节高度的支架一个；原厂安装的紫外灯一根和一组搁手架。

*设备投标请提供如下所需的相关资料
提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，如开展的项目使用多种耗材，写清楚项目每人份成本。
1、　  提供设备报价，报价页写清楚设备名称、品牌、型号、数量、包内各设备明细价格、保修年限。
2、　  提供近二年省属医院同规格设备的中标书或发票复印件。
3、　  提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
4、提供参数对比数据表，技术参数对比表写清楚正负偏离项，特别是负偏离描述清楚。
4、　  提供设备彩页、相关三证等。
5、　  以上设备配置为参考数据，请各投标方在投标文件内附参数正负偏离表，如有偏离，可对偏离项予以说明优缺点，数据分析合理，予以采纳。
6、　  三类设备，参与调研的提供经营证。
7、　  提供福建省内用户数量，特别是省内三甲医院用户名单！如无三甲医院用户，请明确写无。
二、安装和调试：
2.1由中标方负责派技术人员到采购方现场进行安装、调试及试运行，验收合格后交付采购方使用，其费用包含在投标价格内。
2.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。
2.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
2.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。
2.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。
2.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
2.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。
2.8中标人应提供货物使用免费培训和技术服务。
三、验收标准
3.1验收标准：货物验收按国家现行产品技术标准，没有国家标准的参照国际通行标准及招标文件要求进行验收。
3.2验收方法
　  a.出厂检验
　　 中标方在设备整机出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，并随同货物提供出厂检验报告和质量合格证书。 
　  b.中标方自检
　　 安装完毕后，要求对整机的性能进行试验，试验结果必须符合4.1款验收标准的要求，同时向采购方提供自检记录。
　  c.最终验收
安装调试完毕交付使用前，需要计量校准的设备请法定校准机构校准。通过校准合格后，采购方有关管理部门或请第三方国家法定质量检验部门与中标方按3.2款验收标准进行联合验收，中标方应予以协助。所发生的一切费用由中标方承担。
四、培训要求：
4.1免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。
五、质量保证、售后服务基本要求（技术及服务要求中另有要求的从其规定）：
5.1中标人应对此次采购产品承诺提供不低于两年的免费保修期，免费保修期自验收签名之日起计算。保修期内，须提供免费服务（包括部件更换与技术服务），非因操作不当造成需要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标方应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。对系统软件免费升级。保修期结束后，中标人仍应负责提供终身维护维修服务，并保证常用零配件的供应。
5.2质量保修期内若产品在运行中出现质量问题，中标人在接到采购人故障通知后1小时内响应，4小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供采购人使用。其中发生的一切费用由中标人承担。质量保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及产品由中标人负责包修、包换。质量保修期内中标人有责任对产品进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
5.3保修期结束后，中标人有责任(或在货物使用地区指定有能力的代理人)对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。
5.4各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
5.5投标人应根据上述要求在投标文件中做出明确承诺，否则将可能造成投标被拒绝。
六、技术资料要求：
6.1提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备资料、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。
七.专用工具
　 7.1中标人应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)，其费用包括在投标总价内。
八.备品备件
　 8.1中标人应提供设备在质量保证期后两年内所需的备品备件(如果有的话),其费用含在投标总价中。
九．交货期
9.1合同签订生效后120日历天内全部货物交货，并完成安装、调试等工作，经验收合格交付使用。
十.付款方式
10.1全部货到安装、调试、验收合格交付使用后采购方凭收讫货物的验收凭证、货物验收合格文件及一张完整的货物正式发票等材料一个月内付清全部货款。
项目文件回执单
请各公司在一周内将此回执单寄回“福建省肿瘤医院设备科”并注明参与符合要求的项目：
	　 序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


[image: image1]              公司名称及盖章：　  
[image: image2]                  联系人：
[image: image3]                 联系电话：
                        邮箱号： 　　　　　　　　　　　　　　 
                        时  间： 　　　　　　　　　　　　　　　　
