项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年  8  月  4  日下午17 点北京时间
文件回执截止时间：2022年 8 月 10 日下午 17 点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：包1：多功能激光扫描生物分子成像

包2：活细胞动态成像分析系统  综合调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8880

联系人：林女士

一、设备、货物(服务)方案

     请参与第一轮产品性能需求调研的公司，按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
	序号
	名称
	数量
	预算（万元）
	总计（万元）

	1
	包1：多功能激光扫描生物分子成像
	1
	220
	220

	2
	包2:活细胞动态成像分析系统
	1
	35
	35


	技术参数

	包1：多功能激光扫描生物分子成像
1.设备用途及功能：设备用途及功能：用于生物分子成像的多光谱激光成像仪，包括：敏感、定量的蛋白印迹检测、多色荧光检测近红外激发，可成像印迹膜，凝胶，三明治凝胶，植物组织，96孔板、384孔板，培养皿等样品。

2.仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

3.工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

4.成像检测模式：包括且不限于多色荧光成像

5.激发光源：激光器至少标配488nm（蓝色LD激光）、532nm（绿色SHG激光）、635nm（红色LD激光），685nm（近红外LD激光）和785nm（近红外LD激光），内置光源。

6.检测器：不少于2个检测器。

7.分辨率：提供微米级别分辨率扫描范围

8.提供标准滤光片

9.滤光片位置：2-9个 

10.动态范围：4-5个数量级。

11.图像格式：16位。

12.扫描面积：25x25cm以上

13.通量：至少可同时成像9个96孔板或384孔板。

14.扫描模式：自动，手动等多种扫描模式

15.扫描平台：提供多样品平台96孔板微孔板，载玻片镂空扫描。可拆卸平台：独立成像平台，易清洁，有效防止样品交叉污染。

16.提供按一个键即可完成泳道、条带定位、背景扣除并计算相对含量。也可手动进行泳道、条带定位。计算蛋白或核酸分子量，具有不同检测方法间分子量比对功能。

17.提供活体、组织切片成像分析模块，菌落斑点计数、双向电泳点的检测计数及灰度定量。斑点、狭缝印迹定量分析。直接打开和处理多通道图像，支持4通道多色荧光热图成像

18.可同时处理多个图像信息进行对比和分析

19.可进行定性定量分析。组织切片数据分析（不规则样本多色荧光叠加，灰度定量定性检测）

包2:活细胞动态成像分析系统

1. 系统用途和功能：基于非标记、非侵入方法，原位记录细胞实时生长和定量的分析数据，耐温耐湿，可在细胞培养箱内长时间连续工作；通过光学成像原理，对视野进行连续的动态监测和图像获取。为用户提供高质量图像、视频、统计学曲线和定量数据。
2. 检测方式：仪器可长期置于细胞培养箱中进行实时监测
3. 感光芯片成像分辨率≥2592×1944

4. 成像方式：提供成像方式

5. 光源：≥24个LED光源

6. 通量：≥24个CMOS显微成像模块，同时独立检测≥12个细胞视野

7. 成像视野：≥0.94 mm2

8. 放大倍数：物镜倍数为≥10倍

9. 拍照时间：≤30秒（24孔板），拍照间隔：5分钟–24小时
10. 光学部件：无X/Y轴光学部件的移动，无视野复位偏差
11. 耗材兼容性：仪器无需额外耗材，兼容各种培养皿/板/瓶
12. 设计与消毒：一体式设计，耐温、耐湿、耐弱酸，低热耗；清洁无死角，可整机紫外、酒精擦拭消毒。
13. 数据分析：实时观察和记录，自动保存高质量的细胞图片、自动生成相关延时影像和增殖／生长曲线，以及原始统计学数据；其包括汇合度、总细胞数量、贴壁细胞数量、脱壁细胞数量的曲线对比、标准偏差展示
14. 数据导出：任意导出所选时间节点的图片和Excel数据，及整组导出分组数据
15. 电脑配置：系统为Windows 10及以上，安装内存≥8G，硬盘≥1T，CPU频率≥2.5GHz



*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请参与技术论证的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	
	

	4
	
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
