项目名称:纳米粒度及ZETA电位分析仪（激光粒度仪）综合调研                    

第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2022年 8 月23日上午10点北京时间
文件回执截止时间：2021年8月 29日下午17点  北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：纳米粒度及ZETA电位分析仪（激光粒度仪）综合调研


	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276
联系人：翁先生
我院于022年6月22日至2022年6月28日日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于纳米粒度和ZETA电位分析仪（激光粒度仪）性能需求调研的通知》并于2022年8月12日完成第一轮综合调研。现请2022年8月12日已参与第一轮综合调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价
一、设备、货物(服务)方案

包1：预算价65万元
	序 号
	名 称
	数量
	预算（万元）

	1-1
	纳米粒度和ZETA电位分析仪（激光粒度仪） 
	1
	65


	技术参数

	包1-1 纳米粒度和ZETA电位分析仪（激光粒度仪） 数量：1台
一、系统:

1.激光源：采用He-Ne激光器或半导体激光器；

2.激光能量调整：自动，调节范围：100%-0.0003%

3.采用APD检测器；

4.温度控制范围：0 - 90度，精度+/- 0.1度；

5.冷凝控制：采用压缩空气或者压缩氮气

二、粒度:

1.检测角度：173°、13°

2.检测范围：0.3nm - 10 µm
3.检测位置可自动连续移动；

4.样品浓度：最大40%w/v；

5.数据采集的子运行时间≤1.8s；

三、ZETA电位：

1.zeta适合检测粒度范围：2nm-100µm
2.zeta电位范围：无有效限制；

3.迁移率：> ± 20 μ.cm/V.s；

4.样品体积：最小0.02ml
5.电导率范围：0-260 S/m；

6.最大浓度范围 40% w/v

四、软件功能:

1.提供专家诊断程序，判断测试质量；

2.平均结果，标准偏差自动计算；

3.浓度计算器：计算适当浓度范围；

4.灰尘过滤器 - 消除灰尘影响；


*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌及型号

	1
	 
	 
	

	2
	 
	 
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
