项目名称:电穿孔仪、脉冲场电泳等综合调研

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 9 月 19日下午16点40北京时间 文件回执截止时间：2022年9月23日下午17 点30北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | 项目：电穿孔仪、脉冲场电泳等综合调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8276

联系人：翁先生

我院于2022年5月18日至2022年5月24日在院官网公示《福建省肿瘤医院关于电穿孔仪、脉冲场电泳等设备性能需求调研的通知》并于2022年6月9日召开性能需求调研会，现请2022年6月9日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、设备、货物(服务)方案

包1：预算价:105万元

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电穿孔仪 | 1 | 40 |
| 1-2 | 核酸蛋白仪 | 2 | 30 |
| 1-3 | 细胞核转染仪 | 1 | 35 |

包2：预算价：83万元

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 脉冲场电泳 | 1 | 55 |
| 2-2 | 电泳转膜仪器（水平电泳系统） | 4 | 8 |
| 2-3 | 电泳转膜仪器（蛋白质垂直电泳系统） | 4 | 12 |
| 2-4 | 转印系统（蛋白质转印系统） | 2 | 8 |

技术参数

包1-1 电穿孔仪 数量：1台 - 高效转染DNA，RNA等小分子进入细胞，高效转染，同时保持细胞存活率。 - 应用场景丰富，适用于干细胞、原代细胞及细胞系等细胞的高效转染 - 优化的实验方案为最佳核转条件提供全面指导，以及有关细胞来源、传代、生长条件和培养基以及转然后培养的提示 4.可满足不同细胞量和通量的需求： 包1-2 核酸蛋白仪2台 - 彩色电容触摸屏 - 光源：氙灯 - 光谱范围：190-1100nm - 检测限灵敏度高(dsDNA)：1ng/ul - 固定光程，无需调节和校正 - 波长精度不低于：±2nm - 带宽：5nm - 杂散光：<0.5%T@220nm和340nm用NaNO2 - 光度重现性：0.003A - 光度线性：1% - 噪音：小于0.005A RMS - 检测器：1024CCD阵列 - 检测时间：小于4秒 - 最小样品体积：0.5uL 包1-3 细胞核转染仪 数量：1台 - 高效转染DNA，RNA等小分子进入细胞 - 适用于悬浮细胞；转染DNA最高可达90%的转染效率；转染RNA最高可达99%的转染效率；同样也适用于多肽，蛋白质和小分子的转染，转染成活率高 - 针对不同的细胞类型，内存优化好的转染程序（参数），无需用户优化参数 - 符合国际标准，有SCI文献支持 - 单管转染 包2-1 脉冲场电泳：1台 - 分离范围：100 bp to 10 Mb（10000Kb） DNA 片段 - 脉冲角度范围：0-360° - 电源输出：连续可调电压350V，最大电流：0.5A - 脉冲控制：基于CHEF技术（钳位匀场强） - 转换时间范围：50 msec至18 hr - 转换时间梯度：线性、凸型、凹型 - 有内置专家系统，可自动提供优化的电泳条件 - 电泳槽铂金电极数量不低于10根 包2-2电泳转膜仪器（水平电泳系统） 数量：4台 - 样本通量：10～60 - 基本缓冲液需要量：0～650 ml - 缓冲液再循环：否 - 溴酚蓝迁移：0～4.5 cm/hr（75 V ） - 输出电压：10-300V； - 输出电流：4-400mA； - 输出功率：≧75W； - 输出类型：恒压或恒流； - 有暂停/继续功能； - 断电后可自动恢复； - 输出孔数：4对并联； - 水平槽+基础电泳仪 包2-3电泳转膜仪器（蛋白质垂直电泳系统） 数量：4台 - 单次可配置凝胶数：1–4块 - 玻板尺寸（W x L）：短玻板≧10.1 x 7.3 cm，长玻板≧10.1 x 8.2 cm - 凝胶大小（W x L）：手灌胶≧8.3 x 7.3 cm，预制胶≧8.6 x 6.8 cm - 典型SDS-PAGE电泳时间在45分钟以内 - 支持快速转印：1 小时内转印2 块凝胶；也可进行低强 度的过夜转印 - 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 - 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 - 输出电压：10-300V；电流：4-400mA； - 输出类型：恒压或恒流 - 有暂停/继续功能 - 输出孔数：4对并联 - 配置：垂直电泳槽+湿转模块+电源 包2-4转印系统（蛋白质转印系统）：2台 - 转膜时间小于60分钟 - 缓冲液≤500ml - 能同时转印≥4块小型胶 - 凝胶尺寸≥16×14cm - 电压:5-250V；电流:0.01-3.0A；功率:1-300W - 输出≥4对电源输出 - 输出方式:恒压,恒流方式或恒功率,可编程 - 定时:1min-99hr,59min - 有暂停功能 - 半干转+高电流电源

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日