项目名称:荧光多人共览显微镜、半自动轮转式石蜡切片机等综合调研

- 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 文件发出时间： 2022年 9 月 22日下午12点40 点北京时间 文件回执截止时间：2022年9月28日下午17点30分北京时间 调研时间： 调研时间另行通知 |
| 2 | 项目：荧光多人共览显微镜、半自动轮转式石蜡切片机等综合调研 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 |
| 4 | 有效期：自文件发出日期起 90个日历日。 |
| 5 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 设备科会议室 |
| 6 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院新综合楼二楼设备科

邮  编： 350014

电  话： 83660063转8276

联系人：翁先生

我院于2022年8月4日至2022年8月10日在院官网公示《荧光多人共览显微镜、半自动轮转式石蜡切片机等设备性能需求调研的通知》并于2022年8月19日召开性能需求调研会，现请2022年8月19日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、设备、货物(服务)方案

包1：预算价:275万元

| 序 号 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 荧光多人共览显微镜 | 1 | 48 |
| 1-2 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 25 |
| 1-3 | 全自动核酸蛋白分析系统\生物分析仪 | 1 | 20 |
| 1-4 | 紫外分光光度计 | 1 | 11 |
| 1-5 | 单人生物安全柜 | 1 | 10 |
| 1-6 | 超低温冰箱 | 2 | 36 |
| 1-7 | 半自动轮转式石蜡切片机 | 2 | 34 |
| 1-8 | 半推式石蜡切片机 | 1 | 30 |
| 1-9 | 石蜡包埋机（带冷冻台） | 1 | 20 |
| 1-10 | 包埋盒激光打号机 | 1 | 16 |
| 1-11 | 可视化细胞检测系统 | 1 | 10 |
| 1-13 | 石蜡包埋机 | 1 | 15 |

技术参数

- 荧光多人共览显微镜 1台 - 荧光多人共览显微镜，可五个人共同观察，用于病理会诊，教学研究等工作，可作明场、荧光观察，可拓展相差、DIC、偏光等其他观察方法。 - 无限远色差反差双重校正光学系统，100W卤素灯光源或LED光源； - 调焦行程≥23mm；高抗磨损载物台，带控制手柄，扭矩可调； - 三目镜筒及目镜视场数≥23mm，目镜筒可旋转，翻转，瞳距48-75mm可调；目镜均具有屈光度校正功能； - 高分辨率、高透过率荧光物镜一组：平场消色差物镜 4×或5×， NA≥0.10；10×，NA≥0.25；20×，NA≥0.4；40×，NA≥0.60；100×，NA≥0.60； - 编码型物镜转盘≥6，不同倍数物镜光强可调，切换时自动匹配亮度。荧光滤块转盘≥6，荧光滤光块≥4。 - 配备显微镜荧光专用摄像头。 - 荧光定量PCR仪 1台 - 荧光通道数≥4 - 样品容量：0.2mlPCR管、8联管、96孔板； - 激发光源：LED或卤钨灯 - 温度控制范围：4℃-99℃，控温精度：0.1℃；温度准确性：±0.1℃；温度均匀性：±0.2℃ - 最大升降温速率≥4℃/s； - 检测灵敏度：单拷贝基因；动态范围：1-1010；重复性CV≤1.0%；置信度：区分1000与2000拷贝 适用荧光素及染料包括FAM、SYBR、VIC、HEX 、ROX 、CY5等 - 全自动核酸蛋白分析系统\生物分析仪 1台 - 适用于核酸、蛋白等样品凝胶成像、化学发光等检测； - 全开门式一体暗箱，确保光密闭及抗干扰。 - 超高灵敏度制冷CCD相机，分辨率≥600万像素，感光效率≥75% @600nm - F/0.95大光圈高通透电动镜头 - 5、系统软件包括图像采集及分析软件，可实现拍摄、灰度分析等功能，具备追踪回溯功能，分析数据能够直接导出Excel、PDF等 - 紫外分光光度计 1台 - 光源：氘灯/氙灯 - 波长范围 ：280～840nm；波长精度≤0.5nm； - 光谱精度：≤2nm；光吸收精度 0.002OD（1mm 光程）；吸收范围0.02-150OD； - 软件包含（DNA、RNA、寡核苷酸、PCR产物、杂交探针、蛋白、Cy3，Cy5等荧光标记染料），细胞浓度，全光谱扫描等模块。 - 软件包含JPG直接导出功能、自动寻峰功能、数据自动跟踪保存功能 - 单人生物安全柜 1台 - II级A2型，70%气流经过滤后内循环，30%气流外排；具有医疗器械注册证。 - 操作方式：单人单面操作，工作区尺寸≥940×600×570m - 流入气流平均风速≥0.53m/s，下降气流平均风速≥0.33m/s - 空气洁净度:ISO 5级，空气过滤器：针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% - 具备紫外系统、前窗的连锁系统 - 具备低风速报警、前窗位置异位报警、前窗侧壁抗扰流系统功能，避免泄漏；可进行联动控制。 - 超低温冰箱 2台 1、工作温度范围-40℃~-86℃，温度数字显示，控温精度≤±0.1℃； 2、整机高度＜2m，方便进门；容积≥600升，冻存容量≥400个2英寸冻存盒，样品量≥40000个2ml冻存管； 3、具备声光报警系统，报警≥6种，如高低温、高环温、电压异常、断电、传感器故障、冷凝器故障等报警。 4、具有网路、远程报警功能和高低电压自动补偿功能 5、显示屏≥8寸，电脑控制，可实时显示及设定箱内温度、时间等参数 - 半自动轮转式石蜡切片机 2台 1、切片范围0.5-100μm；修片范围1-500 μm。 2、垂直样品行程≥68mm；水平进样行程≥23mm；可切最大样本尺寸≥50×50mm 3、具备两种切片模式：半刀和全手轮旋转模式。手轮平滑，可锁定于任意位置。 4、样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 5、具备快速回缩、位置记忆、提示剩余进样距离等功能。样本回缩：20μm； - 半推式石蜡切片机 1台 1.适用于活检或常规软组织、偏硬和偏韧的组织切片。 2.切片厚度范围：0.5-60μm，可0.5 μm调节；可设置刀架转角：0-45° 3.进样总行程≥40mm，可设置切窗和自动进样，自动进样范围：0.5-30μm 4.样品夹具备多种规格选择，可迅速更换，最大样品尺寸≥60mm x 50mm 5.间隙角调节范围：-3°~10°，精确样品定位：水平和垂直方向均 8°。 - 石蜡包埋机（带冷冻台） 1台 - 分体设计，含1个热台和1个冷台。彩色触摸屏尺寸≥5英寸，支持戴手套操作。 - 热台、石蜡缸、预热槽等加热温度范围：50℃～75℃，调节精度均为1℃。冷台温度可控制-6℃，可自适应控制。 3、工作台面宽大，可供预热≥20个包埋盒模子。 4、石蜡缸容量≥4L，具有石蜡快速加热功能，石蜡流量可调节。 5、包埋模子槽与预热槽可随意互换、拆卸，方便清理，存储量≥200个包埋盒 - 包埋盒激光打号机 1台 - 整机宽度≤580mm，激光标识，打印清晰度高，打印分辨率≤0.01mm。 - 打印速度≤5秒/个。 - 上载槽可同时装载≥6条包埋盒，一次性可装载包埋盒≥500个 - 包埋盒收集槽可一次性收集已打印的包埋盒数量≥200个 - 可打印二维码、中英文、数字、符号等标识，除二维码外可打印≥8个以上字段信息。可在包埋盒上打印医院名称、日期等相关信息。 - 可按需求自动选择自动选择打印槽打印不同颜色包埋盒，具有快速检修窗口 - 可视化细胞检测系统 1台 - 可进行细胞免疫芯片的读取与显微图像采集，实现特异性细胞CD3/4/8计数分析的全自动操作和诊断。 - 无限远校正光学系统，内置式透射照明，LED光源 - 物镜转换器≥4孔 - 自动控制显微平台：X行程≥42mm；Y行程≥28mm，XY轴分辨率≥0.5μm，重复定位精度≤1.5μm - 图像采集分析系统：彩色，分辨率≥1280x1024，芯片大小≥1/2 分析软件可进行AI智能识别分析，对捕获的待测细胞形态、数量等进行观察，测量分析。 1-13石蜡包埋机 1台 - 含1个热台和1个冷台。彩色触摸屏尺寸≥5英寸，支持戴手套操作。 - 热台、石蜡缸、预热槽等加热温度范围：50℃～75℃，调节精度均为1℃。冷台温度:0~-20℃，冷台可放置包埋盒≥70个。 3、工作台面宽大，可供预热≥20个包埋盒模子。 4、石蜡缸容量≥4L，具有石蜡快速加热功能，石蜡流量可调节。 5、包埋模子槽与预热槽可随意互换、拆卸，方便清理，存储量≥200个包埋盒

*设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

2022年　 月　　 日