福建省政府采购

单一来源采购文件

项目编号：[3500]FXZB[DY]2022015

备案编号：K-ZLH-DY-202212-B9146-FXZB

项目名称：福建省肿瘤医院高端直线加速器

（含配套设施等）采购项目

福建方兴招标代理有限公司

2022年12月

第一章  协商邀请

福建方兴招标代理有限公司采用单一来源采购方式组织福建省肿瘤医院高端直线加速器（含配套设施等）采购项目政府采购项目（以下简称：“本项目或者采购项目”）的采购活动，特邀请下列供应商参加本项目特定合同包的协商。现将本项目有关事项告知如下：

1、项目编号：[3500]FXZB[DY]2022015

2、项目名称：福建省肿瘤医院高端直线加速器（含配套设施等）采购项目

3、采购内容及要求：详见采购标的一览表及采购文件第四章。

4、邀请参加本项目协商的供应商名单如下：

| 合同包 | 计划名称 | 供应商名称 | 供应商地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 高端直线加速器（含配套设施等）采购项目 | 福建中航技经贸发展有限公司 | 福州市鼓楼区东街123号航空大厦七层 |

5、供应商的资格要求

5.1、法定条件：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5.2、特定条件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 采购文件规定的其他资格证明和文件 | 供应商所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物若属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，若属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。注：所有资格证明文件复印件须在有效期内。本合同包已办理进口产品论证，允许进口产品投标。 |

5.3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加协商，否则响应文件无效。

5.4、本项目不接受联合体参加，不允许成交供应商进行分包、转包。

6、采购文件的获取：由被邀请供应商直接从福建省政府采购网上公开信息系统报名获取。

7、提交响应文件截止时间及提交响应文件地点：

详见协商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；

8、协商时间及协商地点：详见协商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；

9、以上如有变更，最后发布的更正公告为准，请供应商关注。

10、联系方式

采购人：福建省肿瘤医院

地址：福州市福马路420号

联系人姓名：林慧

联系方法：0591-62752536

代理机构：福建方兴招标代理有限公司

项目联系人：刘滢

地址：福州市鼓楼区华大街道鼓屏路192号山海大厦11层6#

联系方法：0591-87278232

附1：账户信息

协商保证金账户

开户名称：福建方兴招标代理有限公司

开户银行：由供应商在福建省政府采购网上报名成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行

银行账号：福建省政府采购网根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号。若投多个合同包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投合同包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息后，将相应款项分别汇入对应指定账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或者电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的协商保证金”；

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 品目号预算 | 允许进口 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 协商保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 高端直线加速器（含配套设施等）平台; 1套; 69000000; 是; 工业. | 69000000 | 69000000 | 690000 |

第二章  协商须知前附表

本须知前附表的项号与采购文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

表1

| 序号 | 采购文件（第三章） | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目编号：[3500]FXZB[DY]2022015 项目名称：福建省肿瘤医院高端直线加速器（含配套设施等）采购项目 采购人名称：福建省肿瘤医院 项目内容：详见采购标的一览表及采购文件第四章。 |
| 2 | 3 | 资格要求： 1、 详见第一章《协商邀请》； 2、 在专家论证阶段是否已审核过供应商资格：否 注：在专家论证阶段已审核过供应商资格的，在协商阶段协商小组无须重复审查；但供应商自身资格条件出现变化的须作出说明，并向协商小组补充提供相关材料，由协商小组重新进行审查。 明细; 描述. a1投标函. a2单位负责人授权书. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件. a4财务状况报告; 提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供投标截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供投标截止时间前三个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供投标截止时间前三个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由招标人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指单一来源采购供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。※单一来源采购供应商应按照单一来源采购文件第六章规定提供。. a9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(若有); 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明单一来源采购供应商有行贿犯罪记录的，响应无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则响应无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合单一来源采购文件第六章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a8《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※单一来源采购供应商应按照单一来源采购文件第六章规定提供。. a10信用信息查询结果. a11投标保证金. |
| 3 | 6.4 | 响应文件份数： 正本1份、副本1份，电子文本（使用PDF格式）1 份。 响应文件的编制要求详见本须知第6.5条“响应文件的格式”； |
| 4 | 6.6 | 最高限价：本次采购项目最高限价详见《采购标的一览表》。供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 5 | 6.7 | 响应有效期：提交响应文件截止时间结束后90日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 6 | 6.8 | 协商保证金： 本项目的协商保证金详见《采购标的一览表》，数额不得超过采购项目预算金额的2%，提交方式为公对公转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以 福建省政府采购网上公开信息系统记载为准； 其他：无。 |
| 7 | 11.1 | 协商标准和方法：在保证本项目质量的前提下，与供应商商定合理的成交价格。 |
| 8 | 12.1 | 履约保证金： 不收取履约保证金 |
| 9 |  | 监督管理部门：福建省财政厅。 |
| 10 | 16.3 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 11 |  | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 |  | 采购代理服务费：①收费标准以合同包中标总金额为准，按差额定率累进法计算，具体按以下标准计取：（0，100]万元 1.50%；（100，500]万元 1.10%；（500，1000]万元 0.80%；（1000，5000]万元 0.50%；（5000，10000]万元 0.25%。采购代理服务费按上述标准经差额定率累进法计算后下浮15%向成交人收取。 ②成交供应商在领取成交通知书前以转账方式一次性付清招标代理服务费。 ③招标代理服务费专用账号：117010100100003202；开户名称：福建方兴招标代理有限公司；开户行：兴业银行总行营业部。 本项目代理费服务费由成交供应商支付。 |
| 13 |  | 其他事项： 无。 |

表2

| 关于电子采购活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）采购文件中除下述第（2）、（3）款所述之外的内容及其规定适用本项目的电子采购活动。 （2）将采购文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子采购活动。 （3）将下列内容增列为采购文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子采购活动，若增列内容与采购文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①电子采购活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于响应文件： a.供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子响应文件，否则协商小组有权按照不利于供应商的内容进行认定。 b.供应商应在协商时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的分项报价一览表、纸质响应文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.采购文件要求原件的，供应商在电子响应文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质响应文件正本中应提供原件（协商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；响应文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；采购文件对原件、复印件未作要求的，供应商在纸质响应文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质响应文件正本中应提供原件（协商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或供应商代表未签字等情形，不视为文件无效。 ⑤关于供应商的CA证书： a.供应商的CA证书应在协商时间前连同密封的纸质响应文件送达协商文件第一章第8条载明的地点，否则产生不利后果由供应商承担责任。 b.供应商的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.供应商的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、供应商的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.供应商的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由供应商承担责任。 ⑥其他：无。 |

第三章  协商须知正文

一、总则

1、适用范围

1.1适用于采购文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指采购文件载明的需要采购的货物、服务或工程。

2.2“采购方”指组织采购标的采购活动的采购人（自行采购的）或采购代理机构（代理采购的）。

2.3“供应商”指采购文件第一章第4条被邀请参加本项目特定合同包协商的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.5“供应商代表”指供应商（供应商为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。

二、供应商

3、合格供应商

3.1一般规定

（1）供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）供应商的资格要求：详见采购文件第一章《协商邀请》。

4、参与协商的费用

4.1 除采购文件另有规定外，无论协商的结果如何，供应商应自行承担其参加本项目协商所涉及的一切费用。

三、采购文件

5、采购文件的组成

5.1采购文件用以阐明所需项目协商程序和合同主要条款，由下列部分及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章 协商邀请

第二章 协商须知前附表

第三章 协商须知正文

第四章 协商内容及要求

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

5.2 采购文件的澄清或者修改

5.2.1采购方对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将以更正公告通知供应商。澄清或者修改文件作为采购文件的组成部分。

四、响应文件的编写

6、响应文件

6.1响应文件的编制

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应文件。

（2）响应文件应按照本章第6.2条规定编制其组成部分。

（3）响应文件应满足采购文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由供应商承担责任。

6.2 响应文件的组成：详见采购文件第六章《响应文件格式》。

6.3响应文件的语言

（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

6.4响应文件的份数：详见采购文件第二章《协商须知前附表》

6.5响应文件的格式

（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用采购文件第六章规定的格式。

（2）除采购文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（3）除采购文件另有规定外，响应文件应使用我国法定计量单位，未列明时默认为我国法定计量单位。

（4）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

（5）响应文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据采购方的指示进行的，或是为改正响应人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

①供应商代表签字确认；

②加盖供应商的单位公章或校正章。

6.6供应商报价

（1）预算价作为最高限价。供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。

（2）除采购文件另有规定外，响应文件应使用人民币作为计量货币。

（3）除采购文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个报价。任何选择性的报价将导致响应文件无效。

（4）供应商报价仅作为协商的参考，不得未经协商直接确定为成交价格。最后的成交价格应以协商后确定的价格为准。

6.7响应有效期

（1）响应文件从采购文件第一章所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效，在协商须知前附表第5项所规定的期限内保持有效。

（1）采购文件载明的响应有效期：详见采购文件第二章《协商须知前附表》。

（2）响应文件承诺的响应有效期不得少于采购文件载明的响应有效期，否则响应文件无效。

（3）根据本次采购活动的需要，采购方可于响应有效期届满之前书面要求供应商延长响应有效期，供应商应在采购方规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长响应有效期的要求，供应商可以拒绝也可以接受，供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长响应有效期的供应商，既不要求也不允许修改响应文件。

6.8 协商保证金：协商须知前附表若有要求提交协商保证金的，则按照下列条款执行

（1）协商保证金作为供应商按照采购文件要求履行相应协商义务的约束及担保。

（2）协商保证金的有效期与响应文件承诺的投标有效期保持一致。

（3）提交

①供应商应从其银行账户（基本户）按照采购文件第二章《协商须知前附表》规定的方式向采购文件载明的协商保证金账户提交协商保证金，具体金额详见采购文件第一章。

②协商保证金应于提交响应文件截止时间前到达采购文件载明的协商保证金账户，否则视为协商保证金未提交。

（4）退还

①未成交的协商保证金将在结果公告发出之日起5个工作日内退回原账户。结果公告将作为采购方通知供应商可以办理退还协商保证金的书面形式。结果公告刊登之后，供应商应当及时向采购方提交或者确认清晰准确的银行账户信息、提交协商保证金收据凭证（如果有开具的话），以便采购方能够在规定时间内办理退还手续。由于供应商自身原因耽搁，造成协商保证金的退还时间超过5个工作日的，采购方不承担延后退还的责任。

②成交的协商保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。成交合同签订之后，成交供应商应当及时向采购方提交或者确认清晰准确的银行账户信息，并随附一份成交合同（原件或者复印件但要加盖成交供应商单位公章），以便采购方能够在规定时间内办理退还手续。由于成交供应商自身原因耽搁，造成协商保证金的退还时间超过5个工作日的，采购方不承担延后退还的责任。

（5）若出现本章第6.7条第（3）款规定情形，对于拒绝延长响应有效期的供应商，协商保证金仍可退还。对于接受延长响应有效期的供应商，相应延长协商保证金有效期，采购文件关于退还和不予退还协商保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，协商保证金将不予退还：

①供应商提供虚假材料的；

②除因不可抗力或本采购文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；

③未按照采购文件、响应文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金的；

④法律、法规或其他规章制度或本采购文件中规定的其他没收保证金的情形；

※若上述协商保证金不予退还情形给采购方造成损失，则供应商还要承担相应的赔偿责任。

五、响应文件的提交

7. 响应文件的递交

7.1 供应商应按照协商第一章规定的时间和地点递交响应文件。

7.2 响应文件须由单位负责人或单位负责人正式授权的供应商代表递交，并由其参与本项目协商。

7.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购方。修改的内容和撤回通知作为响应文件的组成部分。

8. 响应文件未在协商邀请规定的截止时间前送达的，采购方将根据项目情况依法另行组织采购或延长响应文件提交截止时间。

六、协商

9. 协商小组

9.1 采购方根据采购项目的特点依法组织具有相关经验的专业人员组建协商小组并在提交响应文件截止时间后的适当时间里对响应文件进行审查、评估、和供应商进行协商，并做出授予合同的建议。

9.2协商小组由3人组成，其中采购人专业人员代表1人，专家2人。

10. 文件审查

10.1 协商小组对响应文件进行审查。

11. 协商并确定成交价格

11.1 在项目预算范围内，协商小组与供应商就价格进行协商，在保证采购项目质量的前提下，确定合理的成交价格。

12. 协商终止

12.1 出现下列情形之一的，采购方应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价超过采购预算。

13. 项目取消

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购方应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

14. 保密要求

14.1 协商小组以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

七、成交与政府采购合同

15. 成交

15.1 成交结果信息的公布

(1) 成交供应商确定后2个工作日内，采购方应将成交结果信息（含采购文件）在采购文件载明的指定媒体上以结果公告的形式发布成交结果。

(2) 结果公告的公告期限为１个工作日。

15.2 成交通知

(1) 结果公告发布的同时，采购方将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

(2) 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交的，应依法承担法律责任。

(3) 成交通知书是合同文件的组成部分。

16. 政府采购合同

16.1履约保证金（若有）：成交供应商在收到成交通知书后，应按照采购文件的规定，向采购人提交履约保证金，具体见协商须知前附表。成交供应商没有按照本章规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格。

16.2 签订依据：成交通知书、采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

16.3 签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。

16.4 补充合同：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

16.5合同公告：采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将本项目政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

16.6政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

16.7成交供应商在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在采购文件中未予列明）。

16.8成交供应商有下列情形之一的，应依法承担违约责任：

（1）在成交后，无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的；

（3）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）有违反法律、法规相关规定的其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）将合同转包，或采取分包方式履行合同的。

17. 供应商须保证采购人在使用该标的或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

第四章 协商内容及要求

一、项目概况

本项目为福建省肿瘤医院高端直线加速器（含配套设施等）采购项目，要求供 应商在充分了解采购人需求的基础上进行报价。

- 技术要求

（一）总体要求

1、供应商应提供：①厂家提供设备的所有配件（含标配和选配件）、所有软件（含科研软件）、附属设备必需全部配置，所配置的配件、软件均为最高端或最新系列的，采购人主动放弃的除外；②软件（含科研软件）非新增功能永久免费升级，③必须开放设备与其余第三方产品的所有接口，费用包含在本次报价中，采购人主动放弃的除外。

2、本招标项目的报价已包含设备价、辅助设备（包含第三方产品）、安装费、代理服务费、关税、运输、保险等所有费用以及机房装修等费用（院方提供原机房桩基图纸、平面图各一份），机房的防护装修必须委托有资质的设计、施工、监理等单位实施，必须符合相关法律法规规定。为交钥匙工程方式。

（二）整体技术

| 序号 | 招标规格和技术要求 |
| --- | --- |
|  | 总体要求 |
|  | 设备用途：将放射投照系统和磁共振影像系统集成在一起，使患者能够在同一个位置同时进行磁共振影像采集、治疗计划优化、监控和实施放射投照 |
|  | 设备组成：放射投照系统、磁共振影像系统、患者支撑定位系统、放射治疗和磁共振影像自适应流程集成、控制系统、肿瘤信息化系统、治疗计划系统、相应的质控、物理测量设备、外围套件等 |
|  | 治疗技术应用：支持磁共振影像引导的三维适形、静态调强和Mbeam模式的放射治疗，可用于实施立体定向或立体定向放射外科等精准放射治疗技术 |
|  | 放射投照系统 |
| 1 | 机架： |
| 1.1 | 机架种类：滑环式机架 |
| 1.2 | 机架结构：可支持加速器射束绕机架中心360°连续旋转 |
| 1.3 | 最大旋转速度：≥6rpm |
| 1.4 | 源轴距（SAD）：≤150cm |
| 2 | 加速器部件 |
| 2.1 | 微波功率系统种类：磁控管 |
| 2.2 | 微波功率：≥3.1MW |
| 2.3 | 微波高压脉冲：≥50KV |
| 2.4 | 电子枪：具备 |
| 2.5 | 加速管类型：驻波 |
| 3 | X-ray射线束特性 |
| 3.1 | X线能量：7MV FFF |
| 3.2 | 最大剂量率：＞400cGy/min |
| 3.3 | 最大剂量深度：≥1.4cm |
| 3.4 | X-ray最大对称性：＜103% |
| 3.5 | 最大剂量深度处10×10 cm区域的半影：MLC＜5.5mm ，钨门＜6.5mm |
| 4 | 多叶准直器系统 |
| 4.1 | 叶片数量≥160叶 |
| 4.2 | 等中心处最大射野尺寸：≥50×20cm |
| 4.3 | 等中心处最小射野尺寸：≤0.5×0.5cm |
| 4.4 | 光栅系统最大运动速度≥5cm/s，到位误差精度≤1mm |
| 4.5 | 叶片运动：头脚方向、无旋转 |
| 4.6 | 高精细多叶光栅系统，所有叶片在等中心平面的投影宽度小于7.5mm |
| 4.7 | 叶片厚度≥9cm |
| 4.8 | 叶片漏射率（不含准直器）：≤0.5％ |
| 4.9 | 钨门（准直器）具备跟随功能 |
| 4.10 | 跟随钨门（准直器）最大运动速度≥5cm/s |
| 4.11 | 跟随钨门（准直器）过中线距离≥10cm |
| 4.12 | 联合使用叶片和钨门在等中心处的准直调整精度≤1mm |
| 5 | 电离室：具备双通道电离室 |
| 6 | 电子射野影像系统（EPID）：具有 |
| 6.1 | 射线源至面板距离＜270 cm |
| 6.2 | 外形尺寸：≥41×41 cm |
| 6.3 | 等中心成像尺寸：≥22（IEC X）X 9.5（IEC Y）cm |
| 6.4 | 图像分辨率：≥1024 x 1024像素 |
| 6.5 | 探测器像素尺寸：≤0.4毫米 |
| 6.6 | 等中心像素尺寸：≤0.22mm |
| 6.7 | 成像速度：≥15帧/秒 |
| 7 | 射线阻挡器：具备 |
| 8 | 快速维护机架摆臂（电动遥控）：具备 |
|  | 磁共振影像系统 |
| 1 | 磁共振影像系统在工作流程的作用：用于治疗前及治疗中的定位和定位验证成像、治疗期间的运动监测成像、治疗后成像 |
| 2 | 主磁体 |
| 2.1 | 主磁场强度：1.5T |
| 2.2 | 低温冷却剂：液氦 |
| 2.3 | 低温恒温器管中心到等中心距离≤80cm |
| 2.4 | 低温恒温器管道半径≥2.5cm |
| 2.5 | 扫描野≥40cm |
| 2.6 | 二维扫描的层厚≤6.0mm |
| 2.7 | 磁场均匀度：≤2.0 ppm（50 x 50 x 45 cm） |
| 2.8 | 几何精度： 20cm视野范围内≤1mm 34cm视野范围内≤2mm 42cm视野范围内≤2mm |
| 2.9 | 分辨率： 范围24cm(头-脚方向)；层厚1.5mm；分辨率1.5×1.5mm 范围24cm(前-后方向)；层厚3.5mm；分辨率1×1mm |
| 2.10 | 扫描孔径：≥70cm |
| 2.11 | 扫描孔长度：≤132cm |
| 2.12 | 主磁体重量：≤5500kg |
| 3 | 梯度线圈 |
| 3.1 | 梯度场强度: ≥34 mT/m |
| 3.2 | 梯度切换率: ≥120 mT/m/ms |
| 3.3 | 梯度线性度：＜0.5% |
| 3.4 | 梯度填充系数：100% |
| 3.5 | 单幅图像最短成像时间: ≤0.283ms |
| 3.6 | 梯度成像范围：≥50cm |
| 4 | 射频发射线圈 |
| 4.1 | 体部线圈（QBC）：具备 |
| 4.2 | 频率：63.87MHz |
| 4.3 | 最大补偿频率：≥305KHz |
| 4.4 | 放大器峰值功率：≥18KW |
| 4.5 | 信噪比：≥47 |
| 4.6 | 最大传输B1场强度：≥20µT |
| 4.7 | 平均传输B1场强度：≥4.41µT |
| 4.8 | 最小均匀性≥77% |
| 5 | 射频接收线圈： |
| 5.1 | 数量：2 |
| 5.2 | 与人体非接触设计：具备 |
| 5.3 | 信噪比≥90 |
| 5.4 | 最小均匀性≥73% |
| 5.5 | 前片线圈： |
| 5.5.1 | 可调节升降支架：具备 |
| 5.5.2 | 通道数：≥4个 |
| 5.5.3 | 射线衰减率：≤0.6% |
| 5.5.4 | 照射区：≥40cm |
| 5.6 | 后片线圈： |
| 5.6.1 | 可拆卸：具备 |
| 5.6.2 | 通道数：≥4个 |
| 5.6.3 | 射线衰减率：≤1.5% |
| 5.6.4 | 照射区：≥25cm |
| 5.7 | 提供最新磁共振扫描序列，扫描序列种类＞5种 |
| 6 | 内置主动屏蔽线圈：具备 |
| 7 | 法拉第笼屏蔽：具备 |
|  | 患者支撑定位系统 |
| 1 | 治疗床：具备 |
| 1.1 | 床面尺寸：≥2078mm（L）×522mm（W） |
| 1.2 | 床体纵向行程：≥2900mm |
| 1.3 | 最低床面位置：≤400mm |
| 1.4 | 最高床面位置：≥870mm |
| 1.5 | 床体定位精度：≤1mm |
| 1.6 | 治疗床软垫：具备 |
| 1.7 | 降噪耳机（含双向对讲）一套 |
| 1.8 | 患者用呼叫球泡一套 |
| 2 | 磁共振兼容患者支撑定位装置2套 |
| 2.1 | 适用于最大3T的MR环境 |
| 2.2 | 适合于与直径为70cm（最小）的CT和MR设备兼容使用 |
| 2.3 | 可在第三方CT、MR、加速器上进行定位 |
| 2.4 | 定制化CT适配床连接条≥3根 |
| 3 | CT床面覆盖板一套 |
| 4 | 辅助摆位的中心矢状面激光灯一个 |
| 5 | 具备床旁抬头监视器一套：可显示患者详细信息、系统详细信息和治疗计划细节 |
|  | 控制系统 |
| 1 | 核心控制系统： Integrity控制系统一套 |
| 1.1 | 管理着治疗过程中所有的运行项目，对所有相关加速器的病人和机器参数进行处理和记录。 |
| 2 | MRI影像扫描卡管理系统一套 |
| 2.1 | MRI扫描卡被用于设定不同部位的MRI扫描参数 |
| 3 | 肿瘤信息化管理系统MOSAIQ®一套 |
| 3.1 | 核心业务管理软件，包括人员管理、质控列表、系统安全、系统库、目录和应用程序 |
|  | 治疗计划系统 |
| 1 | 本系统用于设计制定三维适形以及调强放射治疗计划设计。 招标范围包括：2套物理师工作站（在线工作站1、离线工作站1）和6套医生工作站，包含全部的计算机硬件，操作系统，应用软件和外设 |
| 2 | 系统运行环境要求及参数 |
| 2.1 | 招标范围：计算机硬件，操作系统，应用软件和外设： |
| 2.1.1 | 离线物理计划系统工作站配置 |
| 2.1.1.1 | 主频≥2.6 GHz Xeon 14-Core 双路CPU或同等性能 |
| 2.1.1.2 | 内存≥ 128 GB； |
| 2.1.1.3 | LCD显示器≥ 24 英寸 |
| 2.1.1.4 | 高性能GPU计算卡 |
| 2.1.1.5 | Windows 10 64位操作系统或者更高 |
| 2.1.2 | 在线物理计划系统工作站配置 |
| 2.1.2.1 | 主频≥2.6 GHz Xeon 14-Core 双路CPU或同等性能 |
| 2.1.2.2 | 内存≥128 GB |
| 2.1.2.3 | LCD显示器≥ 24 英寸 |
| 2.1.2.4 | 高性能GPU计算卡 |
| 2.1.2.5 | Windows 10 64位操作系统或者更高 |
| 2.1.3 | 计划系统医生工作站配置 |
| 2.1.3.1 | 主频≥ 2.8 GHz Xeon 4-Core CPU或同等性能 |
| 2.1.3.2 | 内存≥ 8 GB |
| 2.1.3.3 | LCD显示器≥ 24 英寸 |
| 2.1.3.4 | Windows 10 64位操作系统 |
| 2.2 | 系统应能将上述数据以数字化方式存储，并能与其他计算机系统通过网络进行相关的数据传输。 |
| 2.3 | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗，能够进行逆向调强治疗计划设计。 |
| 2.4 | 系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享。 |
| 2.4.1 | 系统能与支持DICOM3.0的CT、MR、PET等影像设备连接，并导出DICOM影像。 |
| 3 | 计划系统软件要求 |
| 3.1 | CT模拟与图像配准如下 |
| 3.1.1 | 多方位重建视图：具备 |
| 3.1.2 | 可生成DRR：具备 |
| 3.1.2.1 | DRR重建矩阵不小于CT扫描矩阵：具备 |
| 3.1.2.2 | 显示骨和软组织的最大密度投影差异：具备 |
| 3.1.2.3 | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和port随射野变化而更新：具备 |
| 3.1.3 | 图像配准功能如下 |
| 3.1.3.1 | 支持CT、MRI以及PET图像配准：具备 |
| 3.1.3.2 | 支持点配准、手动配准以及自动配准：具备 |
| 3.1.3.3 | 能在融合配准后的影像上勾画器官轮廓：具备 |
| 3.1.3.4 | 能在融合配准后的影像上显示剂量分布：具备 |
| 3.2 | 轮廓勾画功能如下 |
| 3.2.1 | 边缘自动探测和重要器官自动规避的功能：具备 |
| 3.2.2 | 智能三维自动勾画软件功能：具备 |
| 3.2.3 | 逐层上、下复制和内插功能：具备 |
| 3.2.4 | 快速创建和外放结构，多结构相加或相减：具备 |
| 3.2.5 | 支持PET SUV的轮廓自动勾画：具备 |
| 3.2.6 | 提供四维勾画功能：采用四维影像图集来创建轮廓：具备 |
| 3.2.6.1 | 可将两个以上或4D图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP、最小密度投影MinIP、平均密度投影 Average），可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积：具备 |
| 3.2.6.2 | 物理师TPS系统以及医生SIM工作站均可进行4D勾画：具备 |
| 3.3 | 适形计划 |
| 3.3.1 | 自动或手动设置射野形状：具备 |
| 3.3.2 | 可以在BEV图像上，对MLC的位置形状、大小进行编辑：具备 |
| 3.3.3 | 支持FieldinField计划：具备 |
| 3.4 | 软件系统的IMRT计划功能要求如下 |
| 3.4.1 | 多种函数模式 |
| 3.4.1.1 | 生物剂量函数模式：具备 |
| 3.4.1.1.1 | 生物函数可用于肿瘤和串行以及并行危机器官：具备 |
| 3.4.1.2 | 物理剂量函数模式 |
| 3.4.1.2.1 | 高/低剂量的百分体积约束：具备 |
| 3.4.1.2.2 | 基于剂量体积的约束，可用于肿瘤和正常组织优化：具备 |
| 3.4.2 | 优化方式 |
| 3.4.2.1 | 可以自动定义优化函数作用的区域，无需勾画辅助器官即可优化没有勾画的区域的剂量：具备 |
| 3.4.2.2 | 可定义剂量过渡区：具备 |
| 3.4.2.3 | 可将优化函数作用区域用图形显示出来：具备 |
| 3.4.2.4 | 当优化靶区时，用约束性优化工具来保证所有危及器官达到目标：具备 |
| 3.4.2.5 | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官：具备 |
| 3.4.2.6 | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作：具备 |
| 3.4.2.7 | 子野形状优化（SSO）能够改善计划的质量和子野执行效率：具备 |
| 3.4.2.8 | 具有autoflash Margin功能，能够智能考虑表浅移动靶区的剂量分布：具备 |
| 3.4.3 | 调强治疗方式 |
| 3.4.3.1 | 固定野静态调强技术：具备 |
| 3.5 | 剂量算法 |
| 3.5.1 | 光子线蒙卡GPUMC算法：模拟粒子运行轨迹即求真解概率算法，用于每个循环进程，提供高精度剂量分布：具备 |
| 3.5.2 | DICOM计划再计算支持导入第三方TPS计划并使用蒙特卡洛算法重新计算剂量：具备 |
| 3.6 | 计划评估显示要求 |
| 3.6.1 | DVH计算和显示，实时更新：具备 |
| 3.6.2 | 快速查找剂量的热点和冷点位置：具备 |
| 3.6.3 | 定制等剂量线显示模板：具备 |
| 3.6.4 | REV(Room’s-Eye-View )视觉观，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者：具备 |
| 3.6.5 | 按需要定制显示窗口模板：具备 |
| 3.6.6 | 剂量评估标准（Dosimetry Criterial）：具备 |
| 4 | 具备离线自适应计划功能要求 |
| 4.1 | 使用可变形图像配准的自适应轮廓：具备 |
| 4.2 | 用于MR计划的患者特异性电子密度：具备 |
| 4.3 | 离线自适应计划包括完整的重新计划和热启动优化：具备 |
| 4.4 | 使用粒子传输算法（基于GPU的蒙特卡洛算法）进行剂量计算：具备 |
| 4.5 | 简化的剂量标准驱动评估和计划审批：具备 |
| 4.6 | DICOM导入和导出：具备 |
| 5 | 具备在线自适应计划功能要求 |
| 5.1 | 立即获取每日采集的MR图像：具备 |
| 5.2 | 图像配准：具备 |
| 5.3 | 使用可变形图像配准的自适应轮廓：具备 |
| 5.4 | 用于MR计划的特定于患者的电子密度：具备 |
| 5.5 | 在线三维计划修改：具备 |
| 5.6 | 具有全面流程和热点优化功能的在线即时调强计划调整：具备 |
| 5.7 | 使用粒子传输算法（基于GPU的蒙特卡洛算法）进行剂量计算：具备 |
| 5.8 | 计划库：具备 |
| 5.9 | 简化剂量学标准，支持快速评估和计划批准：具备 |
| 5.10 | DICOM自动导入和导出：具备 |
| 6 | 售后服务及技术支持 |
| 6.1 | 供应商负责进行数据采集和拟合 |
| 6.2 | 供应商应安排原厂具有专业资质的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训 |
|  | 远程审批和多人协作平台 |
| 1 | 包含的功能：预约管理、多人协同、计划工具集成、影像查看、结构修改 |
| 2 | 硬件：包含服务器一个，PC客户端6个 |
|  | 网络技术规格及要求 |
| 1 | 网络技术规格 |
| 1.1 | 网络拓扑结构：以太网结构 |
| 1.2 | 网络通讯协议：TCP/IP |
| 1.3 | 网络数据传输速度：≥1000MB/s |
| 1.4 | 网络终端接口数量：≥3个，并可根据需要进行扩充 |
| 1.5 | 交换机：厂商提供16口以上千兆以太网交换机 |
| 1.6 | 网络物理连线材料：带屏蔽五类双绞线或光纤 |
| 1.7 | 网络布线：医院提供网络环境 |
| 1.8 | 网络拓扑图：投标方应提交网络拓扑结构图 |
| 2 | 硬件技术规格及要求 |
| 2.1 | 数据库服务器：核心数据库和应用软件服务器 |
| 2.1.1 | 中央处理器：英特尔四核至强处理器 |
| 2.1.2 | 内存：≥16GB，DDR-1333 内存带ECC |
| 2.1.3 | 驱动器：≥5×300GB SAS/SATA驱动器 |
| 2.1.4 | 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 2.1.5 | 不间断电源：提供至少15分钟后备时间，具备断电报警功能 |
| 2.1.6 | 操作系统：微软Windows Server 2012 64位英文版本 |
| 2.1.7 | 数据库：微软 SQL Server 2012 64位英文标准版本 |
| 2.1.8 | 机柜：22U标准机柜 |
| 2.1.9 | 保修：提供原厂上门服务 |
| 2.2 | 治疗机工作站 |
| 2.2.1 | 中央处理器：英特尔双核CPU |
| 2.2.2 | 内存：≥8G |
| 2.2.3 | 驱动器：≥500GB SAS/SATA驱动器 |
| 2.2.4 | 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 2.2.5 | 显示器≥24 英寸高分辨率液晶显示器（数字接口） |
| 2.2.6 | 扫描枪：条码扫描 |
| 2.2.7 | 机房扩展显示套件：实现治疗机扩展显示硬件 |
| 2.2.8 | 操作系统：Windows 7 32位操作系统 |
| 2.2.9 | 保修：提供原厂保修服务 |
| 2.3 | 治疗师工作站 |
| 2.3.1 | 中央处理器：英特尔双核CPU |
| 2.3.2 | 内存：≥4G |
| 2.3.3 | 驱动器：≥500GB SAS/SATA驱动器 |
| 2.3.4 | 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 2.3.5 | 显示器≥19英寸液晶显示器（数字接口） |
| 2.3.6 | 条码打印机：条码打印管理 |
| 2.3.7 | 数码摄像头：病人大头照拍摄管理 |
| 2.3.8 | 操作系统：Windows 7 32位操作系统 |
| 2.3.9 | 保修：提供原厂保修服务 |
| 2.4 | 物理师/医师工作站 |
| 2.4.1 | 中央处理器：英特尔双核CPU |
| 2.4.2 | 内存：≥4G |
| 2.4.3 | 驱动器：≥500GB SAS/SATA驱动器 |
| 2.4.4 | 网络适配器：100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 2.4.5 | 显示器：19 英寸高分辨率液晶显示器（数字接口） |
| 2.4.6 | 操作系统：Windows 7 32位操作系统 |
| 2.4.7 | 保修：提供原厂保修服务 |
| 2.5 | 放疗网络连接：通过放疗网络，能实现与下列设备和系统联网 |
| 2.5.1 | 支持主流医科达、瓦里安、西门子直线加速器接入 |
| 2.5.2 | 治疗计划系统接入：要求放疗网络能接受TPS的治疗计划处方、射野参数和计划参数 |
| 2.5.3 | 多叶准直器系统（MLC）：支持主流加速器所带MLC，要求放疗网络实现MLC参数设置、记录、验证 |
| 2.6 | 在线存储容量≥100TB |
| 3 | 软件环境，技术规格及要求 |
| 3.1 | 系统平台：运行放疗网络系统的工作平台 |
| 3.1.1 | 操作系统和数据库正版软件要求：所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件 |
| 3.1.2 | 系统架构：支持C/S 系统架构 |
| 3.1.3 | 操作系统：支持X86硬件架构的网络操作系统 |
| 3.1.4 | 数据库：关系数据库微软SQL Server |
| 3.2 | 放疗数据库应用软件：方便管理、备份，实现所有联网工作站信息资源共享 |
| 3.2.1 | 用户权限管理：用户权限集中管理 |
| 3.2.2 | 电子病历软件功能：配备应用软件系统，对病人数据、影像、治疗计划、射野参数等信息的浏览功能 |
| 3.2.2.1 | 病人基础资料管理：实现病人基础ADT数据的录入 |
| 3.2.2.2 | 登记：患者原始数据录入，快速检索患者资料、医嘱、治疗安排等相关信息 |
| 3.2.2.3 | 排程：治疗日历模块能自动安排患者治疗时间和治疗模式 |
| 3.2.2.4 | 统计：具有统计图表绘制功能，自动分析设备使用情况、病人数据和医务人员工作量的分析 |
| 3.2.3 | 治疗：高级放疗技术应用支持 |
| 3.2.3.1 | 记录验证：支持放疗信息管理，完整记录验证信息 |
| 3.2.3.2 | IMRT：等中心旋转放疗、多叶准直器、不规则照射野、适形放疗、调强放疗等所有外照射放疗的应用 |
| 3.2.3.3 | 治疗方案定义模块：可基于模板自动生成治疗方案，包括剂量、射野名称和数量、分次模式等。用户可自定义模板 |
| 3.2.4 | 患者诊断功能模块：记录患者的诊断信息，支持ICD-10编码，肿瘤分期 |
| 3.2.5 | 射野设计工具：生成和编辑多叶准直器设置参数 |
| 3.2.6 | 软件支持加速器连接：多厂家支持 |
| 3.2.6.1 | 加速器连接：可以连接主流加速器厂家包括医科达，瓦里安，西门子加速器的参数验证，指示超出误差范围，用户自定义误差范围限制 |
| 3.2.6.2 | R&V：加速器参数配置，可设置加速器的机械和治疗参数警报功能，照射参数或剂量超出容许误差时，显示警告信息 |
| 3.2.6.3 | 自动序列照射：支持“自动序列照射”功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶准直器的照射参数，并进行定位验证，中途不需技术员进出治疗室 |
| 3.2.6.4 | 治疗计划系统接入：支持主流治疗计划的导入、验证和批准，具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可调节设定误差允许范围 |
| 3.2.7 | 记录和验证系统：记录和验证系统可自动记录实际治疗数据 |
| 3.2.7.1 | 剂量跟踪：自动剂量跟踪功能，自动累计照射剂量，允许定义多个剂量跟踪点 |
| 3.2.7.2 | QA：可对治疗方案进行QA验证，自动记录结果 |
| 3.2.7.3 | QA模式下，可按照既定治疗方案用体模进行QA验证，记录分次剂量，但不计入累计剂量 |
| 3.2.7.4 | QA：可对治疗总剂量和治疗次数进行限制 |
|  | 配置相应的质控、物理测量设备 |
| 1 | 质控设备包含：配备QA平台、 MV射束等中心调节模体、MR-MV校准模体、固体水模接口、MR用PIQT模体 、MR用三维几何QA模体 |
| 2 | 质控管理软件一套 |
|  | 配套附属设备 |
| 1 | 法拉第笼主体、门、U组件：具备 |
| 2 | 具备安全标识、连锁安全及报警装置 |
| 3 | 电视监视系统及双向对讲系统：一套 |
| 4 | 治疗区（法拉第笼内）墙面、地面及吊顶铺装：具备 |
| 5 | 治疗区（法拉第笼内）房间照明、氛围灯及通风套件：具备 |
| 6 | 配备热交换机一套 |
| 7 | 提供机房内装修：包含机房防护及装修，达到磁共振加速器安装及临床使用要求且通过卫生行政主管部门职业病危害防护设施竣工验收合格和环保部门环保竣工验收合格 |
|  | 维修安装工具 |
| 1 | 安装维修起重机：一套 |
| 2 | 设备间维修升降台：具备 |
| 3 | 磁兼容维修工具一套 |
| 4 | 无磁工具推车一套 |
| 5 | 定制化控制台一套 |
| 6 | 水冷机一套 |
| 7 | 磁加速器及计划系统操作手册一套 |
|  | 售后服务及技术支持要求 |
| 1 | 厂家负责安装与系统配置 |
| 2 | 厂家提供加速器数据采集和拟合服务 |
| 3 | 厂家提供原厂专业资质的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训服务 |

三、商务条件

包：1

1、交付地点：福建省福州市晋安区福马路420号福建省肿瘤医院

2、交付时间：合同签订后 (270) 天内交货

3、交付条件：验收合格后交付

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标文件“验收”要求。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1、合同签订生效后，成交人提供合同总价20%的银行保函后，采购人支付合同总价20%的预付款； |
| 2 | 70 | 2、设备到达医院后，采购人5个工作日内向成交人支付合同总价70%的货款，并退回第1条的银行保函。 |
| 3 | 10 | 3、所有设备整机验收合格并取得卫生主管部门职业病危害防护设施竣工验收合格的批复后，三个月内，采购人向成交人支付合同总价10%的货款。 |

8、货物包装方式

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9.违约责任

9.1未按期交货的违约责任

9.1.1如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1 天，按迟交货物金额的0.01 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 0.1 ％。

9.1.2如果中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1星期，中标人应按迟交货物金额的0.01 ％向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

9.1.3若中标人交货不能（逾期15个工作日视为交货不能，因不可抗拒的因素除外）或交货、安装不合格，从而影响采购人正常使用的，中标人应向采购人偿付不能正常使用部份货款的 0.01 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。

9.1.4如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 24 小时的，中标人应向采购人支付 2000元违约金，并双倍顺延质保期，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

9.1.5中标人在设备采购过程中不得以任何行式向采购人人员实施贿赂。如发现将终止合同，并将追究法律责任。

9.1.6中标人必须提供合格正规的税务网络打印的本单位发票，如发现发票有任何问题，后果由中标人承担。

9.1.7单张货物税务发票的版面最高限额应大于或等于单台设备的标的额，即不能以两张以上纸版面限额税务发票开具一台设备的货物。

9.1.8采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 0.01％支付逾期付款违约金。

10、验收标准和验收方法：

10.1验收标准：产品质量应达到设 计要求，招标文件及合同中要求的所有配置应符合要求；安装调试各项指标和技术参数应符合招标文件规定的技术要求和有关验收标准要求。计量设备应能通过计量部门的验收。产品外观应无破损、裂缝和缺陷且标识清晰。

10.2验收方法：

10.2.1出厂和安装检验：中标人应提供货物制造厂的装箱单，设备安装完成后提供整机的CE认证合格证书。

10.2.2 进口商检：若进口货物中标人应提供进口的有关证明，包括货物的产地、品 牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料。

10.2.3安装调试检验：设备安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。

10.2.4最终验收：设备安装、调试结束后中标人负责并会同采购人及有关专家按11.1款验收标准进行联合验收。需有采购人的设备安装验收报告单、且必须经采购人医用材料与设备服务中心工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字，即为验收完成。保修期从采购人设备安装验收报告单签署时间算起。

11、质保期和售后服务要求

11.1本次采购设备的保修期：≥1年，保修期自验收合格签字之日起计算。

11.2在保修期内设备若发生非人为故障，供货商应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标方在接到采购方故障通知后应在3小时内作出电话响应，在2个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在4个工作日内给予方案并解决，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

11.3质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区指定3有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

11.4质量保证期后的服务要求

11.4.1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务，并保障备品配件的供应。

11.5投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

12、专用工具、特殊工具与备品备件（若有）

12.1专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

12.2特殊工具：中标人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

12.3备品备件：中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有的话)，其费用含在投标总价中。

13、备品备件（若有）

13.1中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单(含价格清单，价格清单应在报价标部分列明，并说明此价格清单为该备品配件的最高限价)。

13.2中标人应在中华人民共和国境内设有备品备件保税库(注明详细地址)，且备品配件可保证供应10年以上。投标人应保证能迅速快捷地提供设备的备品备件。

14、知识产权

中标人提供的采购标的应符合中华人民共和国知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人保证采购人不受到任何第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控；若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿采购人损失。

四、其他事项

无

第五章  政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建省肿瘤医院

乙方：

根据项目编号为[3500]FXZB[DY]2022015的福建省肿瘤医院高端直线加速器（含配套设施等）采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：福建省肿瘤医院               乙方：

住所：福州市福马路420号                   住所：

单位负责人：                                 单位负责人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系方法：0591-87882830                      联系方法：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第六章  响应文件格式

注:本附件所有格式为响应文件的组成部分仅供制作响应文件时参考,供应商应根据行业特点,结合本次协商要求，对有关表格进行补充或修改,但不得减少响应文件的格式内容。

封面格式：

福建省政府采购

单一来源采购项目

响  应  文  件

（填写正本或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

合 同 包 号：

供应商名称 ：               （加盖公章）

日      期 ：

单位负责人名称：

授权代表名称：

联 系 电 话：

联 系 地 址：

目录

一、协商响应声明……………………………………………………………………………（页码）

附件1、《单位负责人身份证明复印件》……………………………………………………（页码）

附件2、《单位负责人授权书》(单位负责人参加协商的可无须提供本函) ……………（页码）

二、供应商基本情况…………………………………………………………………………（页码）

附件3、供应商基本资质材料………………………………………………………………（页码）

附件4、协商保证金银行汇款凭证复印件…………………………………………………（页码）

附件5、采购文件要求的供应商其他资料…………………………………………………（页码）

三、单一来源报价资料………………………………………………………………………（页码）

附件6、报价一览表…………………………………………………………………………（页码）

附件7、采购标的成本说明(格式自定)……………………………………………………（页码）

附件8、同类项目合同价格说明(格式自定) ………………………………………………（页码）

附件9、供应商相关专利、专有技术情况说明(格式自定) ………………………………（页码）

四、技术商务条款响应情况…………………………………………………………………（页码）

附件10、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案………………………………（页码）

附件11、协商内容及要求响应表……………………………………………………………（页码）

附件12、供应商认为需要提供的其他技术资料…………………………………………（页码）

一、协商响应声明

致____________(采购人或采购代理机构)：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的协商邀请，本供应商代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表供应商（填写“全称”）参加协商，并提交采购文件规定份数的响应文件正本和副本。

根据本函，本供应商代表宣布我方保证遵守采购文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的报价详见“报价一览表”，最终成交价格以双方协商一致的有效报价为准。

1.2我方已详细审查全部采购文件及其附件（若有），包括其澄清或修改（若有），并将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、承诺：

2.1采购文件各组成部分的内容及其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由我方承担责任。

2.2协商保证金：若出现采购文件第三章规定的情形，同意贵单位不予退还。

2.3协商有效期：按照采购文件第三章规定执行，并在采购文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4 若成交，则按照采购文件、我方响应文件及政府采购合同的约定履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目采购有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受我方的报价。

3、声明：

3.1我方具备采购文件第一章载明的“供应商的资格要求”且我方承诺在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：我单位或者单位负责人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.2与本项目协商过程中有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

联系方法：

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

附件1、法定代表人或单位负责人身份证明复印件

| 法定代表人或单位负责人身份证正面复印件 | 法定代表人或单位负责人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：    年     月      日

附件2、单位负责人授权书(注：单位负责人参加协商的可无须提供本函)

致____________(采购人或采购代理机构)：

（供应商全称）单位负责人       授权  （供应商代表姓名）为本供应商协商代表，代表本供应商参加贵司组织的            项目（项目编号       ）协商活动，全权代表本供应商处理协商过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。协商代表在协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本供应商均予以认可并对此承担责任。协商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

单位负责人：         性别：          身份证号：

协商代表：          性别：          身份证号：

单位：          部门：           职务：

详细通讯地址：        邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证正反面复印件（复印件须由供应商加盖公章）

| 被授权代表身份证正面复印件 | 被授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- |

授权方                               接受授权方

供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人签名或签章：           供应商代表签名或签章：

日     期：              日    期：

二、供应商基本情况

附件3、供应商基本资质证明材料

注：

1、如供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”副本复印件；

2、如供应商是事业单位的，须提供有效的“事业单位法人证书”副本复印件；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，且涉及国家执行许可证业务的，需提供执业许可证证明文件复印件；

4、如供应商是自然人的，须提供有效的自然人身份证正反面复印件；

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

附件4、协商保证金银行汇款凭证复印件

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

附件5、采购文件要求的供应商其他资料

注：

1、在专家论证阶段已审核过供应商资格的，在协商阶段协商小组无须重复审查；但供应商自身资格条件出现变化的须在此作出说明，并补充提供相关材料，由协商小组重新进行审查；

2、采购文件要求的供应商其他资料或供应商认为须提供的自身其它资料。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

三、单一来源报价资料

附件6、报价一览表

供应商名称：

项目编号∶            货币单位：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 投标总价 | 协商保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写：人民币 元整 小写：￥ 元整 |  |  |
|  |  |  | 大写：人民币 元整 小写：￥ 元整 |  |  |

注：1、若有详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种标的的数量、品牌、金额等。

2、首次报价和协商后最终报价均可使用本表，在“备注”中注明清楚即可。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

附件7、采购标的成本说明(格式自定)

附件8、同类项目合同价格说明(格式自定)

附件9、供应商相关专利、专有技术情况说明(格式自定)

四、技术商务条款响应情况

附件10、标的说明、施工组织设计、技术方案或服务方案

附件10.1、标的说明一览表格式如下：

| 合同包号 |  | 标的名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地及制造商/服务商名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |
| 配置/组成清单说明（若有） |  |  |  |  |  |

附件10.2、施工组织设计、技术方案或服务方案。（根据项目需求自拟格式）

备注：采购方根据项目采购需求要求供应商提供相关的方案或其他相关材料。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

附件11、协商内容及要求响应表

| 合同包/品目号 | 品目名称 | 采购文件协商内容及要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料所在页码（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“协商内容及要求”的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的要求。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

附件12、供应商认为需要提供的其他资料

12.1、供应商认为应当提交的其他资料

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日