福建省肿瘤医院自动细胞计数仪等设备市场调研                    

第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2023年 7月10日 北京时间
文件回执截止接收时间：2023年7月14日下午16:30点北京时间

回执递交时间：工作日9:00-11:00、14:30-16:30（北京时间）
调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：自动细胞计数仪等市场调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276

货物（服务）一览表
	货物（服务）一览表须知：
1.　 参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

2.　  参与人需提供“招标货物（服务）一览表”中所列设备的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。

3.　  参与人报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。


一、设备、货物(服务)方案
包1：预算价16万元
	序号
	名 称
	数量
	单价（万元）
	总计（万元）

	1-1
	自动细胞计数仪
	1
	10
	10

	1-2
	细胞计数仪
	1
	6
	6


	技术参数

	1-1 自动细胞计数仪 1台：

1.台式细胞荧光分析仪，可做AO/PI细胞分析GFP/RFP转染效率实验，台盼蓝活率分析，细胞生长曲线。

2.无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集。

3.该设备具备光学变倍观察检测功能：明场：5倍-8倍可自主调节，荧光：5倍；

4.设备内存：≥128G。

5.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。

6.≥8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。

7.荧光通道：Ex:465-485nm；Em：535/40nm、600LP。

8.镜头：≥500万像素CMOS。

9.对焦方法：采用固定焦距定焦技术，不需要手动调焦，避免了人为误差。

10.细胞参数；细胞直径：优于1-180μm；细胞浓度：优于1×104-3×107个/mL。

11.单个样品测量自动采集3个不连续视野，结果为3个结果的平均值。

12.检测耗时：成像、计数和活力分析时间<20秒。

13.耗材：样品槽：20ul，计数板通量：≥5个样品/板。

14.数据输出方式：可输出为：JPEG格式、PDF格式、Excel格式；

15.明场计数功能：细胞总浓度和细胞总数；活细胞浓度和活细胞数；细胞存活率检测（台盼蓝染色法）。

16.模式识别功能：细胞碎片排除分析；成簇细胞的单个细胞计数；不规则细胞计数；细胞直径分析功能；细胞直径均值；细胞大小直方图。

17.荧光功能：细胞活率分析：通过AO/PI进行细胞活率的精确分析。有核细胞的精确计数：通过AO染料，精确计数所有有核细胞，排除了杂质、气泡或细胞碎片等影响结果的因素。

18.工作电压、频率：110-230V，50-60Hz

19.输出端口：2个USB 2.0接口
1-2 细胞计数仪 1台：

1.一体式细胞分析仪。
2.工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz
3.载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。
4.储存：≥128G内存
5.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。
6.≥8英寸液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。
7.镜头：500万像素CMOS

8.细胞计数应用单次可自动检测样本，最大通量为5个。
9.耗材兼容：CountStar细胞计数板、3.5/6/10cm细胞培养皿、T25细胞培养瓶、血球计数板、4槽/8槽腔室载玻片。
10.细胞计数模式对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。
11.多维度分析功能：支持细胞计数分析、台盼蓝计数、类器官计数、类器官分析、汇合度分析、拍照观察。
12.细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。
13.类器官直径可测范围：≤800μm
14.针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术（支持5倍、6.6倍、8倍）进行最适测量。
15.细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL
16.最优测量范围：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml、 6.6倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 2×107 个/ml、8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml。
17.上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）
18.检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒
19.耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位。
20.采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数。
21.细胞分析结果：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、杂质比等参数。
22.其他分析结果：细胞汇合度、贴壁率、类器官总数、类器官平均面积、类器官平均直径、平均中心透过率等参数。
23.辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。
24.数据呈现：Excel、PDF、JPG
25.数据导出：U盘、SD卡
26.预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，拍照观察、汇合度分析、类器官计数。



*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置均为参考数据，不作为强制条件，如有偏离，可对偏离予以说明优缺点，数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量
	品牌
	型号

	1
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2022年　 月　　 日　
