项目名称:设备调研会
第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2023年 7  月 18  日下午8点北京时间
文件回执截止时间：2023年  7 月  25 日下午 17 点北京时间

调研时间：  调研时间另行通知                        

	2
	项目：内镜主机、电子胃镜等设备综合调研

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	有效期：自文件发出日期起  90个日历日。

	5
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科会议室                          

	6
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

    邮  编： 350014


    电  话： 83660063转8276
联系人：傅先生

一、设备、货物(服务)方案

     现邀请有意向参与采购项目的厂家或经销商（必须具有有效的厂家授权），按以下要求提供详细方案并对包进行报价。
包一、预算价804万元
	序号
	名称
	数量
	单价（万元）
	总计（万元）

	1-1
	内镜主机
	1
	165
	165

	1-2
	电子胃镜
	2
	60
	120

	1-3
	放大电子胃镜
	2
	60
	120

	1-4
	治疗电子胃镜
	2
	49.5
	99

	1-5
	电子肠镜
	2
	75
	150

	1-6
	放大电子肠镜
	1
	75
	75

	1-7
	治疗电子肠镜
	1
	75
	75


	技术参数

	1-1、内镜主机，数量：1套

一、图像处理装置及光源
1.高清视频信号（DVI）输出视频分辨率≥ 1920×1080；

2.具有 DVI、SDI等高清 信号输出方式；

3.具有色调调节功能，

4.具有自动增益功能

5.具有平均测光、峰值测光等测光模式；

6.具有色彩增强功能

7.具有轮廓强调功能

8.具有构造调节功能

9.具有对比度调节功能

10.具有白平衡自动修正功能；

11.具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘控制冻结功能；

12.具有电子放大功能；

13.有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；

14.具内置病例管理系统；

二、监视器

1、屏幕尺寸：≥27”

2、分辨率 ≥1920×1080 ；

三、台车 一台。

1-2、电子胃镜，数量：2

1.视野角：≥140°

2.景深范围：≥（3-100mm）

3.先端部外径：≤9.3mm

4.插入部≤9.3mm

5.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°

6.有效长度：≥1,030mm

7.全长：≥1,350mm

8.钳子管道内径：≥2.8mm

9.最小可视距离：≤3mm

1-3、放大电子胃镜，数量：2

1、视野角：广角≥140°，长焦≥49°

2、景深：广角范围≥（7-100mm），长焦范围≥（2-3mm）

3、插入部外径：≤10.5mm

4、先端部外径：≤10.8mm

5、弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°

6、有效长度： ≥1,030mm

7、全长： ≥1,350mm

8、钳子管道内径：≥2.8mm

9、最小可视距离：≤3mm

1-4、治疗电子胃镜，数量：2

1.视野角：≥140°

2.视野方向：直视

3.景深范围≥（3-100mm）

4.先端部外径：≤9.8mm

5.插入部≤9.9mm

6.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°

7.有效长度：≥1,030mm

8.全长：≥1,350mm

9.钳子管道内径：≥3.2mm

10.最小可视距离：≤3mm

1-5、电子肠镜，数量：2

1.视野角：≥140°

2.视野方向：0°直视

3.景深范围≥（5-100mm）

4.先端部外径：≤12.2mm

5.插入部≤12.5mm

6.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°

7.有效长度： ≥1,330mm

8.全长： ≥1,655mm

9.钳子管道内径：≥3.2mm

10.最小可视距离：≤3mm

1-6、放大电子肠镜，数量：1

1、视野角：广角≥140°，长焦≥49°

2、景深：广角范围≥（7-100mm）

3、插入部外径：≤13.2mm

4、先端部外径：≤13.2mm

5、弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°

6、有效长度： ≥1,300mm

7、钳子管道内径：≥3.15mm

8、最小可视距离：≤4mm

1-7、治疗电子肠镜，数量：1

1.视野角：≥140°

2.视野方向：0°直视

3.景深范围≥（5-100mm）

4.插入部外径：≤13.2mm

5.先端部外径：≤13.2mm

6.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°

7.有效长度： ≥1,300mm

8.钳子管道内径：≥3.2mm

9.最小可视距离：≤3mm



*设备调研请提供如下所需的相关资料
1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。
2、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）
3、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
4、提供参数对比数据表
5、提供设备彩页、相关三证等。
6、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳
7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单
  请参与技术论证的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
	序号
	设备名称
	数量

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	
	

	4
	
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2023年　 月　　 日　
