福建省肿瘤医院检验设备市场调研                    

第一部分 须知前附表

	序号
	主      要       内       容

	1
	文件发出时间： 2023年  8 月 11日下午 17点 
文件回执截止接收时间：2023年  8月 18日下午 17点

回执递交时间：工作日9:00-11:30、14:30-17:00
调研时间：  2023年  8月 29日下午 15点              
调研地址：福建省肿瘤医院 设备科会议室

	2
	项目：检验设备市场调研（化学发光仪、全自动免疫印迹仪）

	3
	文件正本   1  份，副本   7 份。

	4
	文件递交处：  福建省肿瘤医院 设备科                          

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。


地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

    邮  编： 350014


电  话： 0591-62002069
联系人：傅工
一、设备、货物(服务)方案
项目包1：设备预算价1万元
	序号
	名 称
	数量
	单价

（万元）
	总计

（万元）
	适用范围

	1-1
	化学发光仪
	1
	1
	1
	用于EB病毒血清抗体标志物检测，包含但不限于EB病毒早期抗原IgG、IgA; EB病毒衣壳抗原IgG、IgA、IgM;EBA病毒核抗原IgG。


项目包2：设备预算价5万元
	序号
	名 称
	数量
	单价

（万元）
	总计

（万元）
	适用范围

	2-1
	全自动免疫印迹仪
	1
	5
	5
	用于包含但不限于自身免疫性肝病IgG类抗体检测、抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体IgG检测、抗核抗体谱(IgG)检测等项目检测


报名须知：
1、参与人可自由选取项目包参与调研，选定的项目包需能同时提供设备和检测试剂、质控试剂和耗材的供应。报价时按照设备价格、检测试剂单人份价格、质控试剂和耗材单次价格和频率进行分别报价。
2、参与人需提供项目包所列设备和检验试剂的产品配置、技术参数、性能指标等方面符合或超过招标文件要求且满足用户使用要求的产品。

3、参与人报价应包含拟采购设备和检验试剂、质控试剂和耗材的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。
二、设备、货物(服务)参考技术参数
	技术参数

	1-1：化学发光仪1台

★适用范围：
用于EB病毒血清抗体标志物检测，包含但不限于EB病毒早期抗原IgG、IgA; EB病毒衣壳抗原IgG、IgA、IgM;EBA病毒核抗原IgG。
设备参考技术参数：
★1、发光原理：非酶参与的直接化学发光。
2、免疫分析仪测试速度：单机≥400T/H，可同品牌拓展。
★3、免疫分析仪样本位≥200个，测试过程中可连续装载、替换。
4、具备急诊优先，自定义急诊位，具自动重测功能，试剂位：≥24个，可随时装载、替换试剂。
5、免疫分析仪采样系统：采用一次性吸头，具有一吸多注功能。具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能。
6、TIP头可连续装载、实时数量显示，反应盘可同时温育不低于200个反应杯。
7、免疫分析仪反应杯存储器：反应杯采用单杯设计，支持连续装载，实时数量显示。
2-1：全自动免疫印迹仪1台

★适用范围：
用于包含但不限于自身免疫性肝病IgG类抗体检测（抗肝/肾微粒体1型抗体 LKM-1、抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体 LC-1、抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体 SLA/LP、抗SS-A52抗体 RO-52、抗早幼粒白血病蛋白抗体 PML、抗gp210抗体、抗sp100抗体、抗线粒体抗体M2亚型、抗线粒体M2-3E抗体）、抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体IgG检测（抗髓过氧化物酶IgG抗体 MPO、抗蛋白酶3IgG抗体 PR3）、抗核抗体谱(IgG) （抗核抗体、抗nRNP/Sm、抗Sm抗体、抗SS-A抗体、抗SS-B抗体、抗Scl-70抗体、抗Jo-1抗体、抗着丝点B抗体、抗核小体抗体、抗组蛋白抗体、抗核糖体P蛋白抗体、抗双链DNA抗体、抗增殖细胞核抗原抗体PNCA、抗PM-Scl抗体）检测等项目。
主机技术与功能参数

1、一次可处理≥50个检测膜条

2、具备混匀反应试剂、自动排废、自动清洁通道以及具有报警功能并有相应提示音；

主机配置参数

3、存储的检测流程数≥70条；

4、每个检测的步骤≤14个；

5、孵育时间控制：15min偏差在±5s以内

6、条带数≥50条；

7、温育槽：50槽，一次性使用

8、振荡方式：仪器摇摆摇床摇摆角度两档可调

9、分液管道数：≥6

10、分液体积：0.5-100ml，调节精度0.1 ml

11、分液准确度：当分液量为1.5mL时，其相对偏差应在±10%范围内

12、分液重复性：当分液量为1.5mL时，其重复性偏差小于5%

13、液体残留量：当吸液1.5ml时，仪器的液体残留量应小于20μL

功能参数

14、适合于:免疫印迹法

15、可完全自动鉴别抗原带的位置、定量测定阳性带着色的深浅和判定带的特异性

16、对所有数据的管理和存档可完全实现自动化

17、可定期对连接的扫描设备进行定标

18、所有膜条的图像和数据都可进行电子存档(不需保存具有潜在传染性的膜条)
19、支持连接LIS系统

20、可输出文本格式文件和（或）BMP格式图片

21、用户可自定义报+A51:B59告模板，输出彩色图文报告，且可不借助于LIS系统独立发送、打印报告


三、设备调研请提供如下所需的相关资料

1、提供设备报价，提供近三年省内同类设备的中标书。

2、提供检测试剂单人份价格、质控试剂和耗材等易耗品单次价格和频率进行分别报价。（如无耗材或易耗品请注明）

3、论证意向方报价应包含所采购设备、检验试剂、质控试剂和耗材的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

4、提供参数对比数据表

5、提供设备彩页、相关三证等。

6、以上所提供设备配置均为参考数据，不作为强制条件，如有偏离，可对偏离予以说明优缺点，数据分析合理，予以采纳

7、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。
项目文件回执单
  请有意见参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。
项目包    ：
	序号
	设备、试剂、耗材名称
	数量
	品牌
	型号/规格

	1
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


公司名称：
联系人：　 
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　　 2023年　 月　　 日　
