福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：石蜡切片机、酶标仪、细胞培养箱综合需求调研 |
| 2 | 调研报名时间：2023年8月 11日至 8月18日 (节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30(北京时间） 调研会时间：2023年 8 月 23 日15:00北京时间 调研会地址：福建省肿瘤医院设备科会议室 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装加盖公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069   傅工

第二部分  具体要求

包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。请参与调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价，参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

- 采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡切片机 | 1 | 25 | 25 |
| 2 | 多功能酶标仪（全波长酶标仪） | 1 | 20 | 20 |
| 3 | 细胞培养箱 | 4 | 6 | 24 |

二、技术功能及服务要求

合同包1-1 石蜡切片机 1台： 1 、尺寸不超过： 410 mm x 520 mm x 280 mm （宽 x 深 x 高）； 2、手轮轻，扭矩为20～25 Ncm 3 、刀架双导轨设计，固定更稳定；W型弧形废屑槽，便于清洁切片废屑； 4 、样品XY轴定位旋钮同位于左侧，方便调节； 5 、样本头最大垂直行程不低于72mm；本头水平最大行程不低于28mm；X/Y轴8°样本定位，Z轴可360°旋转定位 6 、控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上 7 、切片位置记忆功能 8、 切片计数和切片厚度总计功能； 9、切片范围0.5-100μm。0.5 – 5 µm，增量不超过 0.5 µm；5 – 20 µm， 增量不超过 1 µm；20 – 30 µm，增量不超过 2 µm。 10、修片范围5 – 500 µm。 5 – 30 µm，增量不超过5 µm ； 30 – 100 µm，增量不超过10 µm 。 11、最大样本尺寸：68 x 50mm 12、回缩值：40 µm 13、随机配置切片转移系统，可以将切片自动导入漂片槽，水流速度无极可调，0 ml/min. - 500 ml/min；漂片槽容积≥800ml，温度调整范围室温~45℃；漂片槽内置压力感应照明光源 14、随机配置通用样本夹和标准包埋盒两种样本夹。

合同包2-1 多功能酶标仪（全波长酶标仪） 1台： 1、可检测类型：96 或 384 孔微孔板，标准 1cm 立式比色皿，24 孔或 64 孔超微量检测板 （2μl 或 4μl） 2、吸收光： 2.1、波长范围：190nm-1000nm，1nm可调 2.2、带宽：≤2nm 2.3、波长准确度：<±1nm 2.4、波长重复性：±0.2nm 2.5、光度量范围：0-4.000(OD) 2.6、分光检测分辨率：0.001OD 2.7、测定准确度(微孔板)：＜±0.006OD±1.0%,0-3.0 OD 2.8、测定准确度(比色皿)：＜±0.005OD±1.0%,0-3.0 OD 2.9、测定精确度：＜±0.003OD±1.0%,0-2.0 OD 2.10、杂散光：< 0.05% at 230 nm 3、温度控制：室温+5°C ---45°C 、温度均一性(微孔板)：±0.5°C 在 37°C 下，孔间差距 4、震荡方式：线性，0-999 秒 5、光源：闪烁式高能氙灯（10亿次闪烁） 6、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描 7、微孔板测度时间：96 孔：＜5s 秒，384 孔：＜16 秒 8、配有 pathcheck 光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为 1cm 光径下 的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 9、光学系统由 ≥9 个独立样品检测器和参照检测的通道组成，极大提高检测速度和检测的精度 10、软件符合 GLP/GMP 规范要求，数据不得修改（SoftMax Pro验证包、IQ/OQ/PQ验证手册可选配），针对Windows 7 /Windows8/ Windows 10 和 Mac 系统均兼容。 11、数据导入支持：Excel 或 XML 格式的外部数据导入功能，支持模 板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一 protocol，数据导出格式：excel、TXT 和 XML。

合同包3-1 细胞培养箱 4台： 1、直热气套式，有效容积≥240升； 2、灭菌效果认证：通过HPA或者TUV或者SGS等机构出具的灭菌效果认证（提供相关文件）； 3、灭菌方式：具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌； 4、温度控制范围：环境温度+3-55℃；开门30 s后，37℃温度恢复时间≤5min； 5、采用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器；开门30 s后，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min； 6、箱体表面涂层含银离子或者氧化锌纳米涂层，可抑制微生物在柜体表面滋生； 7、箱体表面涂层耐受过氧化氢、臭氧腐蚀（提供第三方检测报告）； 8、高温灭菌过程中不需要拆除ULPA超高效空气过滤器； 9、预留RS232或者RS485接口，扩展同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），软件可通过电脑反向设置主机参数，当一个报警条件出现，自动发送邮件警告，可同时连接＞10台设备； 10、CO2钢瓶耗竭报警:CO2钢瓶低储备量报警，不仅提供CO2钢瓶低气压警报，系统可以自动计算钢瓶内CO2气体的剩余量，以保证警报发出后CO2气体仍够培养箱一周的气体使用量，这给用户提供一定的缓冲时间更换新的CO2钢瓶； 11、标配0.2微米在线滤器过滤，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个； 12、箱内主滤器及箱内洁净度：配备ULPA超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；外门关闭5分钟内，腔室可快速恢复至ISO 5级水平保护样品； 13、水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；避免化学抑菌剂对内胆底部长期侵蚀，损害结构，避免水库式造成的污渍残留。 14、智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。2M内置闪存保证运行数据的长期储存。

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日