福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：垫料分装机、笼具清洗机等设备综合需求调研 |
| 2 | 调研报名时间：2023年9月 8日至 9月15日 (节假日除外)8：00-12：00或13：30-17：30(北京时间） 调研会时间：2023年 9 月 27 日下午15点 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069   傅工

第二部分  具体要求

包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。请参与调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价，参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

- 采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 垫料分装机 | 1 | 40 | 40 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 笼具清洗机 | 1 | 28 | 28 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 换笼工作站 | 3 | 6 | 18 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 冷冻离心机 | 2 | 20 | 40 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 显微镜 | 1 | 10 | 10 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 实验动物消毒传递柜 | 1 | 12 | 12 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 紫外线传递窗 | 2 | 1.5 | 3 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 电子天平 | 1 | 3 | 3 |

二、技术功能及服务要求

合同包1-1 垫料分装机 1台： 用途：满足实验动物中心大量的动物笼盒垫料的添加工作而设计；能自动完成上料、定量填料的工作，具有负压除尘功能，有效保护操作人员； - 设备外形尺寸：（长*宽*高）≤1160 X 800 X 2010mm； - 设备整体采用304不锈钢材质； - 上料一次时间：≤35S； - 抽料方式：真空提升系统； - 传感器：设备下料仓有≥1个物料检测开关，上料仓有≥1个物料检测开关能及时提醒用户添加垫料； - 落料口处配备有光电检测开关，能及时检测到有无笼盒，从而给笼盒填料； - 设备填料程序：设备至少自带4套填料程序，程序参数可修改； 控制方式：PLC控制整个真空上料系统和自动定量填料系统，并采用同品牌的彩色触摸屏显示控制。

合同包 2-1 笼具清洗机 1台： 产品用途：用于对大小鼠笼盒、盒盖、金属网架的全自动清洗。 单次清洗程序运行时间＜10分钟，每次清洗小鼠笼盒的数量不低于15个。 1.开门方式：上下对开式密封门，打开以后，能自然的形成一个工作平台，可推拉放置清洗篮筐。 2.采用胶条密封，带观察视窗，可方便观察物品的清洗状态 3.循环泵的水压＞2.0bar, 清洗舱内部装有喷射臂。 4.采用6寸以上触摸屏彩色触摸式控制屏加PLC控制系统，中文操作界面，能够实时显示清洗时的工艺流程及相关清洗参数。 5.设备的密封门未关闭时，清洗程序应无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门。 6.整体采用304不锈钢，内室采用316L镜面不锈钢材质。 7.管路系统采用304不锈钢卫生级管路，布置于设备单侧，易于后期的维修。

合同包 3-1 换笼工作站 3台： 用途：适用于动物房的动物笼盒交换、更换垫料等工作；可防止工作区域内的动物受到外界空气的污染；同时也可以保护操作人员避免有害物质的侵害； 1.设备外形尺寸（长*宽*高）：≤1200×750×2000(mm)；工作台面尺寸（长*宽）：≥850×500(mm)； 2.材质：框架采用304不锈钢材质，外罩及台面采用工程塑料一体成型 3.操作区洁净等级：ISO 5级 （100级）以上；菌落数：≤0.5个/皿·时； 4.操作面：双面操作；操作区上方四周采用透明围栏。 5.自动给液器：红外感应自动消毒器，可自动喷出消毒液，对手部消毒； 6. 压力表：可准确显示过滤器两端的压差，当做更换高效过滤器的参考指标； 7.风机：风速可调，操作区下降风速≥0.2m/s； 8.过滤器：H13级以上高效过滤器

合同包 4-1 冷冻离心机 1台： - 转速范围：100至15000 rpm可调； 2 、最大容量(ml)：角转子6 x 100ml/水平转子4×200ml； 3 、最大离心力(xg)：大于23000； 4 、时间控制范围：0-9h59 min / 连续运转 / 短时加速； 5、 噪音(dBA)：<70dBA （最大转速时）； 6、可预设线性加/减速曲线。大于等于20个（提供彩页供或说明书佐证） 7具有10个以上程序记忆功能。（提供彩页供或说明书佐证） 8、温控范围：-20 ～ 40 ℃。 9 、磁性转头自动识别，无需人工设定，防止转头过速； 10 、具有快速制冷功能和静止预冻功能。 11、免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度； 合同包 5-1 显微镜 1台： - 具有无限远光学校正功能，齐焦距离45mm； 2、三目观察筒，倾角角度可调， 10倍目镜，视场数≥22mm，目镜均具有屈光度校正功能； 3、机械载物台，控制手柄松紧度可调，同轴粗微调焦，具有免调节防下滑功能，载物台表面具有涂层可防病菌及耐腐蚀； 4、物镜转换器≥5位，具有自动光强管理； 5、光源为LED光源，高亮度长寿命。 6、配备高分辨率、高透过率物镜一组：2（2..5）×, NA≥0.06；4×（5×）,NA≥0.13； 10×,NA≥0.25； 20×,NA≥0.45； 40×,NA≥0.65； 7、保修2年以上。

合同包 6-1实验动物消毒传递柜 1台： 1.产品用途：对进入屏障环境内的实验动物转运盒等各类传递物品表面进行彻底的消毒，能有效的杀灭物品表面微生物，确保无菌传递。 2.外形尺寸≤985x755x1835mm（长x深x高）。 3.设备舱体：舱体内部应采用SUS 316L不锈钢镜面抛光板。 4.密封门：具有机械插销式锁和电磁锁双重锁门装置，前后双门互锁，实现前后区域严格生物隔离。 5.具有紫外线照射消毒、消毒液雾化消毒两种消毒方式，可单独使用，也可两种消毒方式混合使用。 6.舱体的两侧、顶板应布置防水紫外线灯管。 7.舱体内装有高压雾化喷头≥5个。 8.喷雾消毒管路采用卫生级不锈钢无缝管。 9.具有通风功能，传递动物时传递空间内维持一定换气次数。 合同包 7-1紫外线传递窗 2台： 1、设备整体材质为304不锈钢。 2、内表面平整光滑，圆角过渡设计，无清洁死角方便日常保养 3、具有紫外灯消毒装置，且可便捷维护更换紫外灯管 4、前后门互锁，保证前后端环境的隔离 5、前后端都可进行消毒时间的设置 6、钢化玻璃窗，便于观察 7、内室表面粗糙度Ra＜0.8um 合同包 8-1 电子天平 1台： 1、超级单体传感器 2、自动校准系统，可读性0.1毫克 3、cw型号标配内置校准砝码，全自动校准 4、前置水平仪 5、防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 6、四级防震 7、五面玻璃防风罩，视野清晰 8、超载保护 9、应用程序：计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） 10、下部吊钩，满足大体积称量

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日