福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：全自动样品冷冻研磨仪、小型高速冷冻离心机等设备综合需求调研 |
| 2 | 调研报名时间：2023年9月 15日至 9月22日 (节假日除外)8：00-12：00或13：30-17：30(北京时间） 调研会时间：2023年 月 日 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069

第二部分  具体要求

包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。请参与调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价，参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

- 采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 全自动样品冷冻研磨仪 | 1 | 10.5 | 10.5 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 开 盖 机 | 1 | 6.5 | 6.5 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 小型高速冷冻离心机 | 1 | 6 | 6 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 液氮补给罐 | 1 | 3.5 | 3.5 |

二、技术功能及服务要求

合同包1-1 全自动样品冷冻研磨仪 1台： 1、采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化，15秒内最大处理量同时可处理24个样品。 2、可以兼容的样品量：24*2ML/24*1.5ml /12*5ML，可以任意定做各种规格研磨管。 3、采用三维立体振荡耦合离心一体的运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果，内部结构采用“双电机旋转离心”的技术，确保操作时能有效的研磨充分，且不需要再次转移，避免气溶胶的污染， 4、固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于98%。 5、在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性，要求采用ibidi脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；可以长时间持续输出动力， 6、制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率， 7、自动离心功能：采用“双电机旋转离心”的技术，所以带有离心功能，可设置研磨好转速最高达6000转的离心功能，实现研磨、离心一体化 8、适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢。研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 合同包 2-1 开盖机 1台 1、适配主流SBS标准板架； 2、单次最多可同时开/封8支冻存管，操作时间≤5秒，96孔整板操作时间≤1分钟，比手工开/封盖速度提升10倍以上； 3、精准的扭矩设计，可保证旋盖后冻存管的密封性和一致性；退盖手柄设计，可一键移除管盖； 4、轻量级人体工程学设计，左右手均可操作；插电型操作设备，无需充电电池，避免因电能波动造成的开盖封盖故障； 5、带有操作台，可悬挂放置操作手柄，避免因随意放置手柄造成的管盖污染； 6、重量：5.5kg； 7、尺寸（L*W*H）：161*178*710mm； 8、电源：115-230V；

合同包 3-1 小型高速冷冻离心机 1台： 1、最高转速：≥21000rpm，最大相对离心力：≥310600×g 2、温度设置范围：-20℃～40℃ 3、最大容量：≥3000ml；（4X750ml） 4、转速精度：≤±10r/min 5、噪音：≤65dB (A) 6、定时范围：1min～99min 7、功率：1500W 8、外形尺寸：645×700×445(mm) 9、净重：95kg 10、特点：≥7寸液晶触摸屏，5个快捷程序组键，，磁性转子自动识别。

合同包4-1 液氮补给罐 1台： 1、有效容积:L≥240 2、口径：40±1mm 3、外径：758±2mm 4、高度：1350±4mm 5、空重：≥148 KG 6、静态液氮日蒸发量：L/D≤2.9 7、标准工作压力≥0.05Mpa 8、最高工作压力≤0.09Mpa 9、一次安全阀开启压力≥0.099Mpa 10、二次安全阀开启压力≥0.15Mpa 11、压力表指示范围：0～0.25Mpa 12、标配数显液位计，带液位数据远程传输功能。 13、新增稳压阀，能长期稳定罐体内压力稳定。 14、真空绝热性能：绝热性能优越，具备极低的液氮损耗。 ★15、证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》。

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日