福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

第一部分 须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 项目名称：单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统(SPECT/CT)（见附件） |
| 2 | 调研报名时间： 2023 年 9 月 18日至 9 月 25 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：30-17：30(北京时间）调研会时间： 2023 年 10 月 12日14:30上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。（综合调研会提交，报名无需提交）胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院  |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮 编： 350014

报名联系电话：0591-62002069

联系人：傅先生

第二部分 具体要求

我院于2022年9月9日至2022年9月16日在院官网公示《单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统(SPECT/CT)性能需求调研的通知》并于2022年 9 月 21 日召开性能需求调研会。现拟针对该项目的综合需求情况进行调研，包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。现请 2022 年 9月21日已参与性能需求调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| （一） | 单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统(SPECT/CT) |  1 |  900 |

1. 技术功能及服务要求

合同包（一）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 1 | 单光子发射断层及X射线计算机体层摄影成像系统(SPECT/CT) | 一、总体要求：1.参与调研的机型为已获得中华人民共和国医疗器械注册证的一体化SPECT/CT产品（即SPECT与CT为同一品牌的连体设备）2．各厂家参与调研设备的机型为最新或较新型号。3.各厂家设备的所有配件、能运行的所有软件（含科研软件）必需全部配置，甲方主动放弃的除外。软件（含科研软件）永久免费升级。二、需求参数1、晶体类型:NaI晶体，晶体厚度≥3/8英寸2、至少提供低能高分辨率准直器和高能通用准直器3、能量范围：40-588 keV4、探头有效视野（UFOV）≥533×387mm，5、系统灵敏度（LEHR准直器，NEMA）≥202cpm/μCi，6、系统分辨率（LEHR准直器，NEMA）≤7.5mm，7、固有能量分辨率≤9.9%，8、CT空间分辨率≥17.5 lp/cm9.采集处理工作站9.1配置一体化的超高挡多功能全身扫描SPECT/CT采集操作系统9.2原厂高级独立工作影像站10.高级功能 |
|  |  | 10.1提供原厂SPECT/CT SUV定量系统实现SPECT/CT SUV定量功能，全核素定量误差控制在10%以内，提供技术白皮书佐证。10.2。提供各种脏器包括心、脑、肺、肾、肝、骨、甲状腺、甲状旁腺、胃、食道、胆囊等的数据图像处理及显示。10.3提供高级SPECT心脏成像技术，可实现SPECT心肌灌注成像定量分析。10.4利用阈值法提供全身所有部位、器官、病灶和任意勾画部位的SUV值，包括但不限于全身骨、甲状腺、肺、肝、心脏等 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。报名需携带材料加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、产品简介（技术优势、业绩情况、用户清单）、相关三证等

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |   |   |  |
| 2 |   |   |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

　　　　　　　　　　　　 　　　　　 年　 月　 日