福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：接触式化学发光成像系统、活细胞动态成像分析系统等设备综合需求调研 |
| 2 | 调研报名时间：2023年11月 6日至11月13日 (节假日除外)8：00-12：00或13：30-17：30(北京时间） 调研会时间：2023年 11 月 28 日 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖投标人公章。报名材料附件红字部分。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069  傅

第二部分  具体要求

包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。请参与调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价，参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

- 采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 接触式化学发光成像系统 | 1 | 30 | 30 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 活细胞动态成像分析系统 | 1 | 30 | 30 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 倒置显微镜 | 1 | 5 | 5 |

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 单价（万元） | 总计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 细胞计数仪 | 1 | 6 | 6 |

二、技术功能及服务要求

合同包1-1 接触式化学发光成像系统 1台： - CCD分辨率：≥600万真实像素。 - CCD冷却温度：≤-30℃。 - 镜头：定焦镜头，f值≤0.80。 - 可升级不少于5通道荧光。 - 样品位置：不少于双层样品位置。 - 具有自动拍摄marker并自动合并信号图像的功能。 - 拍摄模式：具有自动、手动和连拍等模式。 - 具有定量分析及图像处理功能。 - 具有GLP功能或能记录图像原始信息的功能，随时可查看。 - 具有3D扫描功能或可以将二维图像转换为3D图像。 - 配置：主机1台（包含600万以上像素CCD相机，F≤0.80超大光圈定焦镜头，全自动控制全功能暗箱，化学发光样品台，双近红外十字定位）， 紫外透照台 1个，F590发射滤光片 1个，紫外/白光转换屏 1个，图像获取及分析软件 1套。

合同包 2-1 活细胞动态成像分析系统 1台： - 检测方式：仪器可长期置于细胞培养箱中进行实时监测 - 标记方式：实时无需标记物 - 感光芯片成像分辨率≥500万像素 - 光源：≥24个LED光源 - 通量：≥24个CMOS显微成像模块同时独立检测≥24个细胞视野 - 成像视野：≥0.94 mm2 - 放大倍数：物镜倍数为≥10倍 - 拍照时间：≤30秒（24孔板），拍照间隔：5分钟–24小时 - 光学部件：无X/Y轴光学部件的移动，无视野复位偏差 - 耗材兼容性：仪器无需额外耗材，兼容各种培养皿/板/瓶 - 数据分析：实时观察和记录，自动保存高质量的细胞图片、自动生成相关延时影像和增殖／生长曲线，以及原始统计学数据；其包括汇合度、总细胞数量、贴壁细胞数量、脱壁细胞数量的曲线对比、标准偏差展示 - 数据导出：任意导出所选时间节点的图片和Excel数据，及整组导出分组数据 - 电脑配置：系统为Windows 10及以上，安装内存≥16G，硬盘≥1T，CPU频率≥2.5GHz

合同包 3-1 倒置显微镜 1台： 1、无限远色差校正的光学系统，明视野、相差、浮雕反差(Emboss)、等多种观察观察方式； 2、照明系统：复眼照明系统，内置透镜阵列，LED冷光源，寿命≥50000小时，预定中心，打开即可观察，无需调节、维护； 3、目镜筒：带相机专用接口的人机学三目镜筒，瞳间距调节范围48-75mm； 4、目镜：10倍宽视野带屈光度调节目镜，视野≥22mm，配套眼罩； 5、物镜转换器：≥4孔物镜转换器； 6、多功能系统聚光器：≥4孔位模块，可提供明视野、相差等多种观察模块，对应模块下可实现明视野、相差、切跖相差(APC)、浮雕反差(Emboss)等多种观察观察方式； 7、载物台：矩形超硬膜涂层载物台，整台面移动，行程：≥X120 × Y70mm，尺寸：≥W170 × D212mm，可选择左手操作或者右手操作； 8、载物台通用设配器，配套多孔板固定适配器、培养皿适配器、压片夹、培养瓶等多种适配器； 9、物镜：所有物镜的齐焦距离≥45mm 4×消色差物镜：N.A.≥0.13, W.D. ≥16.5 mm 10×切趾相差物镜：N.A.≥0.22, W.D. ≥6.2 mm, Ph1 20×长工作距切趾相差物镜：N.A. ≥0.40, W.D.≥3.0 mm, Ph1 40×长工作距切趾相差物镜：N.A. ≥0.55, W.D. ≥2.0 mm, Ph1 10、具有10×、20×和40×配套相差模块与物镜对应的相差滑块。

合同包 4-1 细胞计数仪 1台： - 一体式细胞分析仪； - 载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制； - 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时； - ≥7英寸液晶显示屏； - 可测细胞浓度范围：1×104~3×107个/mL； - 可测细胞直径范围：5~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本； - 镜头：≥500万像素CMOS； - 检测耗时：成像、计数和活力分析时间<20秒； - 采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数； - 细胞分析结果：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、杂质比等参数； 数据呈现：Excel、PDF、JPG。

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、用户清单、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日