福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

第一部分 须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 项目名称：全自动化学发光仪、全自动血培养仪等设备综合需求调研挂网 |
| 2 | 调研报名时间：2023年11月27日至12月4日 (节假日除外)8：00-12：00或13：30-17：30(北京时间）调研会时间：2023年 12 月 14 日下午14点半上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院  |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮 编： 350014

报名联系电话：0591-83660063转8276 傅先生

第二部分 具体要求

 包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。请参与调研的供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价，参与人可自由选取合同包参与调研，但对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。

1. 采购内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **名 称** | **数量** | **单价（万元）** | **总计（万元）** |
| 1-1 | 全自动化学发光仪 | 1 | 40 | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **合同包** | **名 称** | **数量** | **单价（万元）** | **总计（万元）** |
| 2-1 | 全自动血培养仪 | 1 | 40 | 40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同包** | **名 称** | **数量** | **单价（万元）** | **总计（万元）** |
| 3-1 | 全自动血标本分拣仪 | 1 | 35 | 35 |

二、技术功能及服务要求

|  |
| --- |
| **合同包 1-1 全自动化学发光仪 1台：**1.检测原理：化学发光法 2.测试速度：单机≥400T/H，首个结果报告时间≤20分钟；3.反应杯：存储≥1000个，支持连续装载，实时数量显示。4.样本位≥100个，测试过程中可连续装载、替换。5.具备独立急诊通道，急诊优先，具自动重测功能6.试剂位：≥30个，可随时装载、替换试剂。7.加样系统：具备液面检测、堵针检测、空吸检测及立体防撞功能；8.性能：样本携带污染率≤0.1ppm |
| **合同包 2-1 全自动血培养仪 1台：**1. 仪器容量：≥240个瓶位。

2.具有四个以上独立加热单元，培养箱温度误差≤0.5℃，支持每个单元独立设置培养温度及培养周期。3.支持匿名瓶装卸载，支持48h延迟装载。4.采用连续摆动振荡培养方式，提供声、光、色三种方式进行培养结果报警。5.支持拓展物联功能，对不同场所放置设备统一管理。 |
| **合同包 3-1 全自动血标本分拣仪 1台：**1、进样容量：≥600根/次，不停机进管。2、进管方式支持样本管集中倾倒、轨道传送或气动传送等模式进入待拣仓。3、分拣速度：≥1400管/小时。4、下料仓：数量≥8个分类仓和1个单独异常标本仓，分类仓可根据需求设置；容量：≥100管/每仓，可不停机取样；具备满仓屏幕或指示灯提醒功能。5、采血管规格：支持直径12～13mm和长度75～110mm等常见真空采血管。6、条码扫描：支持code128、code39等多种条码类型，条码读取错误率万分之一。7、支持扩展自动编号功能。8、支持LIS双向传输，传输信号稳定。9、故障处理：具备紧急暂停及快速解决故障提示的功能。10、售后服务：福州有维修工程师，维修响应时间≤1小时，到达科室时间≤2小时。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

 **项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |   |   |  |
| 2 |   |   |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

　　　　　　　　　　　　 　　　　　 年　 月　 日