福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：重离子质子放射治疗系统综合调研 |
| 2 | 调研报名时间： 2023 年 12 月 8日至 12 月 15 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2023 年 12 月 19日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 调研会时提供，胶装并密封加盖投标人公章。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 报名时仅需提供第四条第一点材料。调研会还需准备相关PPT对设备技术参数与配置进行说明。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话： 0591-62002069

联系人：傅

第二部分  具体要求

现拟针对该项目的综合需求情况进行调研，包括但不限于功能、质量、价格、市场供给、售后服务、升级更新、备品备件、耗材等后续采购等情况。诚邀供应商，按以下要求提供详细方案并对项目包进行报价。

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 重离子质子放射治疗系统 | 1 | 65000 |

- 技术功能及服务要求

- 提供小型化的碳离子+质子一体机治疗系统，配备四个治疗室（2个固定束治疗室，2个Gantry治疗室），提供碳离子、质子束用于治疗，碳离子及质子束最大水等效射程不小于300mm。

- 提供2个固定束治疗室，治疗头布局由厂家提供，需合理布局，充分适配多角度患者治疗。2个Gantry治疗室，Gantry旋转角度不小于180°，且同时具备碳离子及质子束配送功能。

- 每个治疗室按需配备图像引导系统、患者支撑系统、激光定位系统、治疗计划系统、治疗控制系统等。4个治疗室均配置调制扫描（栅扫描）模式，实现三维（3DSS）适形调强放疗，支持快速重复扫描。

- 提供1个水平固定束科研实验终端，除了碳离子和质子束，还应具备多粒子扩展功能。

- 提供装置运行所需要的辅助设施系统，包括低压配电系统、供气系统、工艺冷却水系统、辐射防护系统、装置区通风空调系统。

- 项目进度及注册要求：项目启动后开始设计加工，2年内完成设备加工并且主要设备运输到项目现场（项目土建预计需2年时间）；土建完成后开始设备安装，3年内完成设备安装、注册检测、临床评价并取得注册证。

- 运维服务：提供质保方案及设备运维方案，包括质保期限、日常运行维保方案及长期运行维保措施。

装置核心指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 治疗终端 | 4 |
|  | 科研终端 | 1 |
|  | 粒子种类 | 质子H+、碳离子12C6+ |
|  | 固定治疗头（机架）角度 | 1、2号治疗室：固定束治疗头 3、4号治疗室：Gantry治疗头 科研终端：水平治疗头 |
|  | 束流配送方式 | 调制扫描 |
|  | 标称能量范围 | 最大水等效射程不小于300mm |
|  | 治疗室/头切换时间（s） | ≤60 |
|  | 质子、碳离子切换时间（s） | ≤60 |
|  | 照射野（mm2） | ≥200×200 |
|  | 标称剂量率（Gy/min/L） | 质子：≥2 碳离子：≥2 |
|  | 束斑位置精度（mm） | ≤±1 |
|  | 终止辐照时间（ms） | ≤0.3 |
|  | 水等效射程稳定性（mm） | ≤0.5 |
| Gantry治疗终端指标 |  |  |
|  | 旋转角度 | 旋转角度≥180° |
|  | 配送粒子 | 12C6+、H+ |
|  | 重量（t） | ≤250 |
|  | 长度（m） | ≤10 |
|  | 旋转半径（m） | ≤6 |
|  | 旋转角度 | ≥180° |
|  | 重复定位精度 | ≤0.2° |
|  | 照射野（mm2） | ≥200×200 |
|  | 等中心点精度（mm） | 误差圆球直径≤1 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日