福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大孔径CT维保服务 |
| 2 | 调研报名时间： 2024 年 3 月 5 日至 3 月 12 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2024年3月13日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62002069   傅

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 大孔径CT维保服务 | 3年 | 148.5 |

- 技术功能及服务要求

合同包（一）

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 大孔径CT维保服务 | 1.投标人需提供飞利浦 Brilliance bigbore CT（备件保、保期一年）：不限次人工，备件。备件包含：如高压、重建柜、电源、主板、探测器、CT床等。 2.服务提供商在福建省内需配备至少2名的飞利浦brilliance bigbore CT维修工程师，投标人需提供有效期内的经原厂技术培训认证的技术培训结业证书复印件。 3.服务提供商须保证提供的备件为原厂备件，备件供应100%保障。非原厂供应商需提供证明文件或采购文件。 4.服务提供商须能合法获得、使用在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断Service Key,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，非原厂供应商需提供证明文件或采购文件。 5.服务期内，中标人须向采购人提供24小时×365天热线支持的报修电话。 6.在采购人拨打报修电话后，中标人须在1小时内电话响应，并给予在线技术支持、答疑和指导采购人排除简单的故障。在确定需要现场维修情况下，2日内（含周末及法定节假日）派遣工程师到达现场进行维修。 7.有提供球管的能力，提供球管有效注册证。 8.投标人能够及时合法获取原厂系统安全性、完善性软硬件升级通知并免费提供原厂系统安全性、完善性软硬件升级服务，提供承诺函。 9.服务期内，每年提供设备至少2次保养，并提供符合原厂技术要求的一份书面报告送设备管理部门备案保养报告。设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准等。 10.提供相应设备稳定性检测报告。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日