福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

第一部分 须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | 项目名称：TOMO维保服务（第二次挂网） |
| 2 | 调研报名时间： 2024 年 3 月 14 日至 3 月 20 日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）  调研会时间：2024年3月21日下午14点30分  上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 7 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮 编： 350014

报名联系电话：0591-62002069 傅

第二部分 具体要求

一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| （一） | TOMO维保服务 | 3年 | 1470 |

1. 技术功能及服务要求

合同包（一）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| （一） | TOMO维保服务 | 1. 投标人需提供设备整机（TOMO HD）全部软件、硬件维修、预防性维护、保养、备品备件和消耗性材料等，提供全部软件升级。 2. 维修工程师情况：提供本公司不少于1名常驻福州并具备原厂认证的维修工程师名单；提供本公司不少于5名能在8小时内能抵达现场并具备原厂认证的维修工程师名单，需提供劳务合同或社保证明。 3. 服务提供商须保证提供的备件为原厂备件，备件供应100%保障。非原厂供应商需提供证明文件或采购文件。 4. 开机率95%：保证设备开机率达到95%（计算时间为法定工作日），开机率未达95%，每超出一天保修顺延2天。 5. 服务期内，中标人须向采购人提供24小时×365天热线支持的报修电话。维修响应时间不超过2小时，8小时内（含周末及法定节假日）赶到现场. 6. 备件响应：工作日平均不超过48小时到现场（不可抗拒因素除外）。 7. 升级：在不侵犯设备生厂商知识产权的情况下，提供相应硬件和软件最新版本升级服务、安全性升级、建议性升级、记录升级程序服务。 8. 保养次数：根据设备运行状况提供每年大于等于4次定期预防性维护，要求供应商在预期保养时间之前1周内通知院方具体保养时间。并提供符合原厂技术要求的一份书面报告送设备管理部门备案保养报告。设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准等。 9. 物理年检： 每年提供物理师年检一次，并提供书面报告。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介，提供设备彩页、相关三证等。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

7、提供参数对比数据表

8、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，方可对偏离予以说明优缺点。数据分析合理，予以采纳。

9、设备配套的规格完整耗材价格（福建省阳光平台价格或其他省份中标价格、省属医院已供货价格发票复印件等）。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

　　　　　　　　　　　　 　　　　　 年　 月　 日