## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证 | 规格型号 | 性能参数 | 代理商
10 | 结核分支杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司 | 国械注准20213401040 | 24人份/盒 | 用于体外定性检测人福尔马林固定、石蜡包埋组织样本中的结核分枝杆菌复合群核酸 | 福州铭源医疗生物科技有限公司
1 | Hi-Di™ 甲酰胺 | THERMO | 无 | 4401457 | 1、高度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬。 2、产品分子量45.04g/mM,密度1.134 g/cm³
3 | 绝对计数荧光微球试剂盒（流式细胞仪法） | 湖南湘奕生物科技有限公司 | 湘械注准20222400514 | 冻干型：50人份/盒 | 1、外观 产品的外观应完好无损，无挤压或开盖现象； 产品包装上的文字符号标识清晰。 2 准确度 选择以下方法之一进行验证: a .使用 CD3、CD4 和 CD8 单克隆抗体试剂对参考品进行染色标记，加入适量a.体积的绝对计数微球，在流式细胞仪上进行检测，CD3+、CD4+和 CD8+绝对计数结果应在其靶值范围内。 b. 使用 CD3、CD4 和 CD8 单克隆抗体试剂对 20 份人外周血样本进行染色，分别加入适量体积的绝对计数微球和 BDTrucountTubes，在流式细胞仪上进行检测。利用线性回归分析使用本产品绝对计数微球获得的 CD3、CD4 和 CD8 阳性细胞绝对计数结果与使用对照试剂获得的结果之间的差异，应满足相关系数r不小于 0.95。 3 批内精密度 使用 CD3、CD4 和 CD8单克隆抗体试剂对人外周血样本进行染色标记，加入适量体积的绝对计数微球，在流式细胞仪上进行检测，对同一样本重复检测(n=10),CD3、CD4 和 CD8细胞绝对计数的检测结果应符合CV 值不大于 10%。 4 染色稳定性 使用 CD3、CD4 和 CD8单克隆抗体试剂对人外周血进行染色标记，加入适量体积的绝对计数微球，在流式细胞仪上进行检测，在24小时后重复检测，前后两次细胞绝对计数的相对偏差值应均不大于 15%。 5 批间精密度 三批试剂分别对同一样本检测3次，CD3、CD4 和 CD8 阳性细胞绝对计数值的检测结果应符合 CV 值应不大于 15%。 6 稀释线性 检测不同浓度的细胞样本，在线性范围内，CD3、CD4 和CD8阳性细胞绝对计数值应满足检测结果中位数应位于所有稀释度测试值中位数相对值的10%范围内。 | 国药控股福州有限公司
8 | FGFR2 基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 粤穗械备20191146号 | 5人份/盒 | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 国药控股福州有限公司
本试剂盒定性检测样本中的FGFR2基因重排情况
9 | PHF1（6p21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 粤穗械备20220970号 | 5人份/盒 | 在常规染色基础上进行原位杂交染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 国药控股福州有限公司
本试剂盒定性检测样本中的PHF1基因是否发生重排
17 | CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PerCP-Cy5.5/CD4 PE-Cyanine7/CD19 APC/CD8 APC-Cyanine7检测试剂盒（流式细胞仪法） | 泛肽生物科技（浙江）有限公司 | 国械注准20233401436 | 50人份/盒 | 1外观 产品的外观应完好无损，整洁，液体无渗漏。产品包装上的文字符号标识清晰，数量准确。 2净含量 （1）试剂净含量应不低于1mL; （2）溶血素净含量应不低于5mL。 3准确度 测定国家参考品或细胞质控品IMMUNO-TROLTMCELLS(供应商：贝克曼库尔特，货号：6607077),CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3-CD16+56+、CD3-CD19+细胞百分比的检测结果应在靶值范围内。 4稀释线性 检测不同浓度的细胞样本，在线性范围内(0.5×10³～40×10³个/μL),CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3-CD16+56+、CD3-CD19+细胞百分比应满足：当阳性细胞百分比小于30%,检测结果中位数应位于所有稀释度测试值中位数绝对值的3%范围内；或当阳性细胞百分比大于等于30%,检测结果中位数应位于所有稀释度测试值中位数相对值的10%范围内。 5批内精密度 阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%；或阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15% 6批间精密度 阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%；或阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 7染色稳定性 阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%；阳性百分比大于等于10%，小于30%时,相对偏差值应不大于20%；阳性百分比小于10%时，相对偏差值不大于30%。 | 国药控股福州有限公司
3 | 绝对计数管 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 国械注进20162400403 | 25支/袋，2袋/盒 | 1、用于血液中白细胞的绝对计数
[5 empty] | 2、可与BD FACSCanto II 流式细胞仪配套使用 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司
3、试剂为内含有冻干荧光微球颗粒的流式上样管
4、2-25℃，密封包装出厂有效期≥24个月。
4 | 流式细胞仪七色设置微球 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 国械注进20183400181 | 25测试/盒 | 1、用于调节BD FACSCanto II 流式细胞仪电压、设定荧光补偿以及监控仪器日常性能；
2、可调节和设定的检测器包括：FSC、SSC、FITC、PE、PerCP、PerCP-Cy5.5、PE-Cy7、APC、APC-Cy7
3、储存于2℃-8℃，出厂有效期≥7个月。
5 | 仪器质控微球 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 不作为医疗器械管理 | 150检测人份 | 用于调节BD FACSCanto II 流式细胞仪质控，以达到如下应用：
1.确认仪器硬件正常:流动室、激光、光电倍增管、滤光片、电子元件等；
2.校准仪器的参数设置:自动调整电压设置和光电倍增管的灵敏度，让信号弱的群体也能呈现好的分辨效果；
3.确保条件的一致性:让每次实验都依一个标准进行，提高实验结果的一致性和可重复性；
4.长期追踪性能状态:及时发现问题，减少时间、样品和人力的损耗；
6 | 全血质控品 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 不作为医疗器械管理 | 2.5ml | 1、用于BD FACSCanto II 流式细胞仪淋巴细胞免疫分型的完整流程质控品，是抗体染色、红细胞（RBC）溶解、仪器设置和性能以及数据分析的质控品
2、打开的试剂瓶可在≥9个热循环下保持稳定
3、含有稳定的人体白细胞和红细胞。分析范围可以在产品附带的分析值表中找到
4、包装规格≤1瓶*2.5ml/瓶
7 | 全血CD4低质控品 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 不作为医疗器械管理 | 2.5ml | 1、用于BD FACSCanto II 流式细胞仪低CD4淋巴细胞免疫分型的完整流程质控品，是抗体染色、红细胞（RBC）溶解、仪器设置和性能以及数据分析的质控品
2、打开的试剂瓶可在≥9个热循环下保持稳定
3、含有稳定的人体白细胞和红细胞。分析范围可以在产品附带的分析值表中找到
4、包装规格≤1瓶*2.5ml/瓶
12 | CD45检测试剂 (V500-C) | 碧迪快速诊断产品(苏州)有限公司 | 苏苏械备20180403号 | 100检测人份 | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥50μg荧光V500-C标记的CD45单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为2D1；
5、试剂精密度≤0.1%，以说明书为准；
13 | CD117检测试剂(PE-Cy7) | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20180910号 | 100检测人份（PE-Cy7） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥6.25μg荧光PE-Cy7标记的CD117单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为104D2；
5、试剂精密度≤0.6%，以说明书为准；
14 | HLA-DR检测试剂(APC-Cy⁷) | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20181108号 | 100检测人份（APC-Cy7） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥25μg荧光APC-Cy⁷标记的HLA-DR单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为L243；
5、试剂精密度≤2.59%，以说明书为准；
15 | CD56检测试剂(BV421) | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20200144号 | 100检测人份（BV421） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥12.5μg荧光BV421标记的CD56单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为NCAM16.2；
5、试剂精密度≤2.91%，以说明书为准；
16 | CD123 PE荧光单克隆抗体试剂 | Becton Dickinson Biosciences,Immunocytometry System | 不作为医疗器械管理 | 50实验人次，总体积1ml | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥6.25μg荧光PE标记的CD123单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤20μl/测试；
4、试剂克隆号为9F5；
17 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-Cy5.5/CD4-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 国械注进20193402361 | 50检测人份 | 1、本产品与流式细胞仪配套使用，用于体外定量检测裂解红细胞的全血样本中人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T淋巴细胞（CD3+）、B淋巴细胞（CD19+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或CD56+）。
2、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪。
3、产品已取得医疗器械注册证。
18 | TCR Vδ1-PC7 检测试剂盒(流式细胞法) | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman coulter, Inc. | 不作为医疗器械管理 | 0.5ML(检测200人份) | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂克隆号为R9.12；
19 | 造血干细胞抗原CD34检测试剂盒(流式细胞仪法) | 碧迪生物科学 Becton,Dickinson and Cpmpany,BD Biosciences | 国械注进20183400136 | 50检测人份 | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥5μg荧光PE标记的CD34单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤20μl/测试；
4、试剂克隆号为8G12；
5、试剂精密度≤10%，以说明书为准；
20 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒 | 碧迪生物科学 Becton,Dickinson and Cpmpany,BD Biosciences | 国械注进20163402003 | 50实验人次/盒 | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂盒外观应整洁，文字符号标识清晰；
3、对淋巴细胞亚群染色24小时内检测的结果应保持稳定：淋巴细胞亚群的相对计数结果和绝对计数结果均应在全血质控品标注的计数靶值范围内；染色放置前后两次检测结果间的相对极差(R%)应不高于10.0%。
21 | CD7检测试剂（V450） | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20181000号 | 100检测人份（V450） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥25μg荧光V450标记的CD7单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为M-T701；
22 | CD8 检测试剂 | 碧迪快速诊断产品(苏州)有限公司 | 苏苏械备20181001号 | 100检测人份 | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥25μg荧光APC标记的CD8单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为SK1；
23 | CD8检测试剂（PE-Cy7） | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20211310号 | 100检测人份（PE-Cy7） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥25μg荧光PE-Cy7标记的CD8单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为SK1；
24 | CD4 检测试剂（APC-Cy7） | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20211271号 | 100检测人份（APC-Cy7） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥6μg荧光APC-Cy⁷标记的CD4单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为SK3；
25 | CD38检测试剂（FITC） | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20211275号 | 50检测人份（FITC） | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、试剂浓度为每1mL磷酸盐缓冲液(PBS)中含≥6μg荧光FITC标记的CD38单克隆抗体；
3、说明书标示试剂用量≤5μl/测试；
4、试剂克隆号为HB7；
12 | CD45检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20200279 | CD45-BZY500 | 1.批间精密度
[5 empty] | 对同一样本，选取三批试剂对其经行检测，其CV值应不天于15%。 | 福州恒瑞康贸易有限公司
|  |  |  | 100人份/盒 | 2.批内精密度
试剂对同一样本重复检测(n=10),CV值应木大于15%。
3.染色稳定性
使用流式细胞仪对样本进行染色处理后，重复检测3次，4℃放置24h后复测3次，相对偏差应不大于30%。
13 | CD117检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20200583 | CD117-PE/Cy7 | 1.批间精密度
|  |  |  | 100人份/盒 | 对同一样本，选取三批试剂对其经行检测，其CV值应不天于15%。
2.线性
取高浓度细胞样本，按比例稀释为5个不同细胞染度(每个浓度重复4次),相对值L%应在10%以内。
3.染色稳定性
使用流式细胞仪对样本进行染色处理后八重复检测3次4℃放置24h后复测3次，相对偏差应不大于30%。
14 | HLA-DR检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20200891号 | HLA-DR-APC/Cy7 | 1.批间精密度
|  |  |  | 100人份/盒 | 对同一样本，选取三批试剂对其经行检测，其CV值应不天于15%。
2.线性
取高浓度细胞样本，按比例稀释为5个不同细胞染度(每个浓度重复4次),相对值L%应在10%以内。
3.染色稳定性
使用流式细胞仪对样本进行染色处理后八重复检测3次4℃放置24h后复测3次，相对偏差应不大于30%。
16 | CD123 检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20222028 | CD123-PE | 1.批间精密度
|  |  |  | 100人份/盒 | 对同一样本，选取三批试剂对其经行检测，其CV值应不天于15%。
2.批内精密度
试剂对同一样本重复检测(n=10),CV值应木大于15%。
3.染色稳定性
使用流式细胞仪对样本进行染色处理后，重复检测3次，4℃放置24h后复测3次，相对偏差应不大于30%。
22 | CD8 检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20200289 | CD8-PE/Cv7 | 1.批间精密度
|  |  |  | 100人份/盒 | 对同一样本，选取三批试剂对其经行检测，其CV值应不天于15%。
2.批内精密度
试剂对同一样本重复检测(n=10),CV值应木大于15%。
3.染色稳定性
使用流式细胞仪对样本进行染色处理后，重复检测3次，4℃放置24h后复测3次，相对偏差应不大于30%。
3 | 绝对计数管 | 北京同生时代生物技术有限公司 | 京械注准20192400541 | 100T | 1、用于血液中白细胞的绝对计数。
[5 empty] | 2、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪 | 福建鹭燕医疗器械有限公司
3、试剂为内含有冻干荧光微球颗粒的流式上样管
4、产品已取得医疗器械注册证。
10 | 结核分枝杆菌和利福平耐药突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 苏州创澜生物科技有限公司 | 国械注准20223401367 | 48T/盒 | 1检测方法：PCR-荧光探针法
2样本类型：痰液、组织蜡片
3试剂类型：冻干
4试剂有效期：12个月
5试剂储存条件：2~25℃
6适用提取试剂：核酸提取试剂盒（磁珠法）（苏苏械备20190272号）
7检验原理：a) 本产品针对结核分枝杆菌特异性区域 IS6110设计引物探针，用于检测结核分枝杆菌复合群核酸；
b) 本产品针对 rpoB基因 81bp利福平耐药决定区（RRDR）设计引物探针，其中1条探针位于保守区，5条探针位于突变高发区，当 ropB基因发生突变时，突变高发区的探针与检测靶点的结合力下降，导致该探针扩增曲线的 Ct值延后，从而与保守区探针的ΔΔCt 增大，当ΔΔCt 大于阈值时，认为检测到 ropB基因上的利福平耐药突变。
11 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | 国械注准20193401027 | 20测试/盒 | 一、系统属性：国产
二、系统原理及用途
2.1原理：基于三段式磁导提取技术、荧光聚合酶链反应原理。
2.2用途：用于对来源于人体样本中的结核分枝杆菌复合群核酸进行定性检测。
三、系统技术参数
3.1检测通道：可选4/8/16个独立检测模块，样本随到随检，并且可在同一台仪器内同时进行不同病原体的核酸检测。
3.2系统整合了核酸检测所需的所有步骤，在一个独立检测管中，可自动完成样本核酸的提取、扩增和荧光检测全过程。
3.3采用全封闭检测管的检测方式可降低样本之间交叉污染的风险，生物安全防污染，可确保实验人员及实验室环境的安全。
3.4检测效率：从样本到获得结核分枝杆菌复合群核酸检测报告结果的时间≤90分钟。
3.5最低检测限：本试剂盒对痰标本的最低检测限为100个菌/ml
3.6核酸提取方式：磁珠法提取或者离心柱法
3.7试剂预混装，无需人工配置扩增反应液。
3.8数据分析：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。
3.9质量控制：双重质控，系统包含内部质控和外部质控。
3.1可通过二维码扫描直接录入样本信息。
3.11配套试剂盒可实现7天内常温（-25℃至30℃）运输，于2℃~8℃保存，有效期为9个月。
3.12样本类型：痰液样本、人福尔马林固定、石蜡包埋组织样本。
3.13检测模式：核酸提取、扩增检测均在同一个封闭试剂管内完成，样品上机后至结果报告过程，无需任何手工操作。
3.14检测过程中不涉及试剂管外液体转移过程，液体不与空气接触，避免交叉污染
3.15系统处理单元参数：
可控温度范围：40℃~95℃，控温精度：≤0.5℃
熔解加热速率：0.1~1℃/s
荧光强度检测重复性：CV值<3％
荧光强度检测精密度：CV值<5%
13 | CD117检测试剂(CD117-PE-Cy7） | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20210548号 | 100T | 1、检测人体生物标本中CD117的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
2、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪。
3、荧光PE-Cy7标记的CD117单克隆抗体溶于每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中。
4、产品已取得医疗器械注册证。
14 | HLA-DR检测试剂(HLA-DR-APC-Cy7) | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20190053号 | 100T | 1、检测人体生物标本中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。
2、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪。
3、荧光APC-Cy⁷标记的HLA-DR单克隆抗体溶于每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中。
4、产品已取得医疗器械注册证。
17 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP-Cy5.5/CD4-PC7/CD19-APC/CD8-APC-Cy7荧光单克隆抗体试剂盒（流式细胞仪法） | 北京同生时代生物技术有限公司 | 国械注准20153402073 | 100T | 1、本产品与流式细胞仪配套使用，用于体外定量检测裂解红细胞的全血样本中人类成熟淋巴细胞亚型的百分率，如T淋巴细胞（CD3+）、B淋巴细胞（CD19+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）和自然杀伤细胞（CD3-CD16+和/或CD56+）。
2、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪。
3、产品已取得得医疗器械注册证。
19 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法-PE） | 北京同生时代生物技术有限公司 | 国械注准20153401065 | 100T | 1、本产品用于脐带血样本的活性双阳性CD45+/CD34+造血干细胞群进行绝对计数（细胞/μL）及CD34+相对计数（%CD34+)。
2、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪。
3、产品已取得医疗器械注册证。
24 | CD4检测试剂（CD4-APC-CY7） | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20210390号 | 100T | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、荧光APC-Cy⁷标记的CD4单克隆抗体溶于每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中。
22 | CD8检测试剂(CD8-APC) | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20190073号 | 100T | 1、适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、荧光APC标记的CD8单克隆抗体溶于每0.5mL磷酸盐缓冲液(PBS)中。
25 | CD38检测试剂 (CD38-FITC) | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20190063号 | 100T | 适配于BD FACSCanto II 流式细胞仪；
2、荧光FITC标记的CD38单克隆抗体溶于每1mL磷酸盐缓冲液(PBS)中。
8
9
2

## Sheet2
序号 | 耗材名称 | 厂家 | 注册证 | 规格型号 | 代理商 | 入选价格 | 遴选结果
1 | Hi-Di™ 甲酰胺 | THERMO | 不作为医疗器械管理 | 4401457 5ml/瓶 | 厦门泰京生物技术有限公司 | 300元/瓶 | 入围常规使用
2 | 绝对计数荧光微球试剂盒（流式细胞仪法） | 湖南湘奕生物科技有限公司 | 湘械注准20222400514 | 冻干型：50人份/盒 | 国药控股福州有限公司 | 0元，与CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PerCP-Cy5.5/CD4 PE-Cyanine7/CD19 APC/CD8 APC-Cyanine7检测试剂盒（流式细胞仪法）配套报价 | 入围常规使用
3 | 流式细胞仪七色设置微球 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 国械注进20183400181 | 25测试/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 3800元/盒 | 入围常规使用
4 | 仪器质控微球 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 不作为医疗器械管理 | 150检测人份/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 3800元/盒 | 入围常规使用
5 | 全血质控品 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 不作为医疗器械管理 | 2.5ml/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 2800元/盒 | 入围常规使用
6 | 全血CD4低质控品 | 碧迪生物科学Becton,Dickinson and Company,BD Biosciences | 不作为医疗器械管理 | 2.5ml/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 5500元/盒 | 入围常规使用
7 | FGFR2 基因扩增探针试剂（荧光原位杂交法） | 武汉康录 | 不作为医疗器械管理 | 10人份/盒 | 武汉康录生物技术股份有限公司 | 470元/人份 | 入围常规使用
8 | PHF1（6p21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 粤穗械备20220970号 | 5人份/盒 | 国药控股福州有限公司 | 505元/人份 | 入围常规使用
9 | CD45检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20200279 | CD45-BZY500100人份/盒 | 福州恒瑞康贸易有限公司 | 35元/人份 | 入围常规使用
10 | CD117检测试剂(CD117-PE-Cy7） | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20210548号 | 100T/盒 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 21元/人份 | 入围常规使用
11 | HLA-DR检测试剂(HLA-DR-APC-Cy7) | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20190053号 | 100T/盒 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 21元/人份 | 入围常规使用
12 | CD56检测试剂(BV421) | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20200144号 | 100检测人份（BV421）/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 65元/人份 | 入围常规使用
13 | CD123 检测试剂 | 苏州四正柏生物科技有限公司 | 苏苏械备20222028 | CD123-PE/盒 | 福州恒瑞康贸易有限公司 | 32元/人份 | 入围常规使用
14 | CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PerCP-Cy5.5/CD4 PE-Cyanine7/CD19 APC/CD8 APC-Cyanine7检测试剂盒（流式细胞仪法） | 泛肽生物科技（浙江）有限公司 | 国械注准20233401436 | 50人份/盒 | 国药控股福州有限公司 | 130元/人份（含绝对计数管） | 入围常规使用
15 | TCR Vδ1-PC7 检测试剂盒(流式细胞法) | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司Beckman coulter, Inc. | 不作为医疗器械管理 | 0.5ML(检测200人份)/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 45元/人份 | 入围常规使用
16 | 白细胞分化抗原CD34检测试剂盒（流式细胞仪法-PE） | 北京同生时代生物技术有限公司 | 国械注准20153401065 | 100T/盒 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 21元/人份 | 入围常规使用
17 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒 | 碧迪生物科学 Becton,Dickinson and Cpmpany,BD Biosciences | 国械注进20163402003 | 50实验人次/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 8799元/盒 | 入围常规使用
18 | CD7检测试剂（V450） | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20181000号 | 100检测人份（V450）/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 49.56元/人份 | 入围常规使用
19 | CD8检测试剂(CD8-APC) | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20190073号 | 100T/盒 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 21元/人份 | 入围常规使用
20 | CD8检测试剂（PE-Cy7） | 碧迪快速诊断产品（苏州）有限公司 | 苏苏械备20211310号 | 100检测人份（PE-Cy7）/盒 | 国药控股医疗供应链服务（福州）有限公司 | 51.8元/人份 | 入围常规使用
21 | CD4检测试剂（CD4-APC-CY7） | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20210390号 | 100T/盒 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 21元/人份 | 入围常规使用
22 | CD38检测试剂 (CD38-FITC) | 天津旷博同生生物技术有限公司 | 津械备20190063号 | 100T/盒 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 18元/人份 | 入围常规使用
23 | 100ul盒装透明滤芯吸头 | 浙江赛宁生物 | 不作为医疗器械管理 | 96支/盒，4800支/箱 | 厦门鹭隆生物科技发展有限公司 | 10ul、100ul、200ul、1000ul分别为0.2元、0.21元、0.21元、0.22元 | 入围常规使用