福建省肿瘤医院放射治疗系统（TOMO）
采购项目性能需求调研公告
我院拟采购放射治疗系统（TOMO）（预算价：4500万元，1套），按照采购管理要求，拟对该项目开展性能需求调研。调研报名时间：2026年3月11日至2026年3月18日17点，调研时间：2026年3月19日下午14点30分，调研地址：设备科会议室，具体详情可咨询我院设备科,联系电话：0591-62752532,联系人：何先生。报名及调研过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407，83660063-8405。
有意向参与的厂家或经销商，请按要求制作报名回执单、产品彩页、参与人员授权等相关授权、厂家授权、营业执照、医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、报名联系人医社保证明等材料，加盖公章扫描成pdf格式，进行线上报名。同时需上传产品介绍PPT（ppt格式）。
	合同包
	名称
	数量
	预算（万元）

	一
	放射治疗系统（TOMO）
	1
	4500


参考参数（供参考）：

1、设备采用环形机架结构，可支持加速器射束绕机架中心沿同一方向360度不间断连续旋转，机架最大旋转速率≥10RPM。
2、治疗模式：治疗中机架连续螺旋运动，射线从360°方向经超高速二元光栅调制后对肿瘤靶区实施照射。
3、治疗床运动模式：治疗过程中，治疗床搭载患者匀速步进运动。
4、机械等中心与辐射等中心精度＜0.25mm 
5、一次摆位长靶区照射单次治疗最大范围≥135cm X40cm。
6、机架内具备螺旋KVCT系统，可开展KVCT螺旋图像引导技术。
7、叶片驱动机制为气动式。
8、多叶光栅叶片数≥60片。
9、多叶准直器双叶片状态变换时间<30ms。
10、机架孔径≥85cm。
11、电离室结构：独立双通道全封闭式。
12、治疗床最大负载≥200KG。
地址：福建省福州市福马路420号省肿瘤医院劳服公司三楼设备科
电话：0591-62752532
联系人：何先生

                                 福建省肿瘤医院
                                 2026年3月11日        
项目文件回执单
	序号
	项目名称
	数量
	品牌及型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	


公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：
　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　
